BẢN THỬ NGHIỆM — mô phỏng mất đối tượng công thức

QTKĐ			          QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

QTKĐ 1.071 : 2022

ÁP KẾ PÍT TÔNG KIỂU H3000-SP-70/700

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /        ngày     tháng     năm 2022

của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng)

HÀ NỘI - 2022

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng	5

2 Các phép kiểm định	5

3 Phương tiện kiểm định	5

4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định	6

4.1 Điều kiện kiểm định	6

4.2 Chuẩn bị kiểm định	6

5 Tiến hành kiểm định	7

5.1 Kiểm tra bên ngoài	7

5.2 Kiểm tra kỹ thuật	8

5.2.1 Kiểm tra độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục pít tông	8

5.2.2 Kiểm tra độ kín của thiết bị tạo áp suất	8

5.2.3 Kiểm tra thời gian quay tự do của pít tông	8

5.2.4 Kiểm tra tốc độ hạ của pít tông	9

5.2.5 Kiểm tra độ nhạy của áp kế pít tông	9

5.3 Kiểm tra đo lường	9

Xác định sai số đo áp suất.	9

6 Xử lý chung	11

Phụ lục A (Quy định) Mẫu biên bản kiểm định	12

Phụ lục B (Quy định) Mẫu biên bản kiểm định (không đạt cấp cho đơn vị)	15

Phụ lục C (Quy định) Mẫu giấy chứng nhận kiểm định 	18

Lời nói đầu

Cơ quan biên soạn: Phòng Đo lường Nhiệt-Áp suất/Trung tâm Đo lường.

Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan trình duyệt: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan xét duyệt, ban hành: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu.

# Áp kế pít tông kiểu H3000-SP-70/700

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Quy trình kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Áp kế pít tông kiểu H3000-SP-70/700 (sau đây gọi tắt là H3000), có phạm vi đo từ 10 bar đến 700 bar, cấp chính xác 0,1 và các thiết bị có đặc trưng kỹ thuật đo lường tương đương.

# 2 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 5.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 5.2 | + | + | + |
|  | Kiểm tra độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục pít tông | 5.2.1 | + | + | + |
|  | Kiểm tra độ kín của thiết bị tạo áp suất | 5.2.2 | + | + | + |
|  | Kiểm tra thời gian quay tự do của pít tông | 5.2.3 | + | + | + |
|  | Kiểm tra tốc độ hạ của pít tông | 5.2.4 | + | + | + |
|  | Kiểm tra độ nhạy của áp kế pít tông | 5.2.5 | + | + | + |
| 3 | Kiểm tra đo lường | 5.3 | + | + | + |
|  | Xác định sai số đo áp suất |  | + | + | + |

# 3 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Sai số cho phép hoặc cấp chính xác |
| 1 | Bộ áp kế chuẩn kiểu chỉ thị hiện số (AKC) | Có giới hạn đo trên từ 10 bar đến 700 bar | Sai số cho phép: Û ± 0,025 % toàn thang đo |
| 2 | Phương tiện xác định vị trí đáy của pít tông | Từ 0 mm đến 350 mm | Sai số cho phép: ± 0,5 mm |
| 3 | Phương tiện đo độ hạ của pít tông | Từ 0 mm đến 50 mm | Sai số cho phép: ± 0,1 mm |
| 4 | Đồng hồ bấm giây điện tử | Từ 0 h đến 24 h; Độ phân giải chỉ thị: 0,01 s | Sai số cho phép: ± 4,8 s/d |
| 5 | Ni vô con cóc |  | Sai số cân bằng: ± 2' |

Bảng 2 (kết thúc)

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Sai số cho phép hoặc cấp chính xác |
| 6 | Bộ quả cân cỡ miligam | Từ 1 mg đến 200 mg | Cấp chính xác: M1 |
| 7 | Thiết bị đo tốc độ vòng quay không tiếp xúc | Có giới hạn đo trên không nhỏ hơn 50 r/min | Cấp chính xác: không lớn hơn 0,1 |

CHÚ THÍCH:

- Các phương tiện kiểm định phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và còn trong thời hạn hiệu lực.

# 4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (23 ± 2) oC, nhiệt độ không được thay đổi quá 2 oC/h;

- Độ ẩm tương đối: Û 80 %;

## -  Phòng kiểm định phải thoáng khí, không có bụi, các chất ăn mòn, không bị đốt nóng từ một phía và không có rung động;

## -  Kiểm soát cửa ra vào và các thao tác chuyển động, giữ cho áp suất không khí ổn định và không tạo ra các luồng không khí, nguồn nhiệt một phía ở quanh áp kế pít tông.

## 4.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- Đặt AKC và H3000 vào vị trí kiểm định ít nhất 2 h theo quy định tại 4.1.

- Sử dụng chất lỏng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có thể sử dụng bộ chuyển đổi chất lỏng/chất lỏng khi môi trường truyền áp suất của AKC và H3000 khác nhau, làm sạch các chất lỏng khác trong hệ thống, loại bỏ các bọt khí trong hệ thống tạo áp suất;

- Trong trường hợp cần thiết, tháo cụm pít tông-xi lanh ra khỏi hệ thống theo trình tự hướng  dẫn  kỹ  thuật  của  nhà  sản  xuất,  dùng  xà  phòng  tinh  khiết  rửa  sạch  bề  mặt pít tông-xi lanh, sau đó dùng vải khô mềm lau khô. Kiểm tra độ ăn mòn và các vết trầy xước bề mặt công tác của pít tông-xi lanh;

- Cách ly các thiết bị gây mất ổn định không khí như quạt thông gió, điều hoà;

- Lắp đặt và nối H3000 với AKC;

- Bàn đặt các áp kế pít tông phải cứng, không có rung động khi đặt toàn bộ tải trọng, kiểm tra thăng bằng ni vô;

- Lắp đặt sao cho mức chênh lệch điểm mốc cơ sở áp suất của hai thiết bị là nhỏ nhất;

- Kiểm tra phương thẳng đứng của pít tông theo khuyến cáo của nhà sản xuất: dùng ni vô gắn trên thiết bị hoặc của phòng thí nghiệm đặt trên đĩa cân gốc để điều chỉnh;

- Đặt tất cả các quả cân lên đĩa cân gốc và đặt ni vô lên trên cùng để kiểm tra lại;

- Làm sạch, lau khô các quả cân (đảm bảo không bám dính tạp chất);

- Phải  kiểm  tra  độ  sạch  của  dầu.  Nếu  không  đạt  yêu  cầu,  phải  đổ  hết  dầu trong  hệ thống ra và nạp dầu mới vào hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của H3000 ở áp suất 350 bar. Nếu thiết bị hoạt động bình thường thì tiếp tục kiểm tra ở áp suất 700 bar;

- Xác định mốc cơ sở áp suất chuẩn của hệ thống. Mốc cơ sở này được xác định tại đáy của pít tông trên H3000 khi pít tông vị trí cân bằng. Lắp AKC sao cho chênh lệch chiều cao mốc cơ sở áp suất nên được giảm thiểu nhất có thể;

- AKC được ghép nối với H3000 cần kiểm định như tại Hình 1.

AKC

H3000 cần kiểm định

## Hình 1. Sơ đồ kết nối AKC và H3000 cần kiểm định

# 5 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra nào đó không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

## 5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các nội dung và yêu cầu sau:

- Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của H3000 đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, chỉ thị, ký nhãn hiệu của phương tiện đo, tài liệu và phụ tùng kèm theo;

- H3000 phải có đầy đủ ký mã hiệu, số chế tạo, phạm vi đo, nơi sản xuất, giá trị gia tốc trọng trường được áp dụng đối với áp suất danh nghĩa được ghi khắc trên các quả cân;

- Trên các quả cân phải được ghi khắc giá trị áp suất danh nghĩa tương ứng, đơn vị đo áp suất, số hiệu quả cân; các quả cân có cùng giá trị áp suất danh nghĩa phải có kích thước, hình dáng giống nhau, không bị rỉ, xước và không bị bám dính vào nhau;

- Pít tông phải quay và chuyển động nhẹ nhàng trong xi lanh đo;

- Pít tông và đĩa cân gốc phải được lắp chặt vào nhau.

## 5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các nội dung và yêu cầu sau:

### 5.2.1 Kiểm tra độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục pít tông

### - Dùng bơm nén đưa pít tông lên vị trí làm việc;

### - Đặt ni vô lên đĩa cân gốc kiểm tra theo hai hướng vuông góc với nhau;

### - Độ lệch vượt quá 5’ thì phải điều chỉnh cho đạt yêu cầu.

### 5.2.2 Kiểm tra độ kín của thiết bị tạo áp suất

- Sau khi đã tiến hành các bước kiểm tra theo 5.2.1, đặt các quả cân lên đĩa cân để thiết lập điểm áp suất 700 bar và chịu tải 15 min. Độ giảm áp suất của hệ thống sau 5 min không được vượt quá 35 bar;

- Duy trì áp suất ở giá trị giới hạn, dùng đồng hồ bấm giây điện tử tính thời gian, sau 5 min xác định tốc độ hạ của pít tông đo, được kí hiệu là Vt1;

- Đóng van để tách biệt giữa hệ thống tạo áp và pít tông/xy lanh. Chú ý phải chỉnh để pít tông ở vị trí làm việc, xác định tốc độ hạ của pít tông đo lúc này, được ký hiệu là Vt2;

-  Tốc độ hạ Vt1 không được lớn hơn 110 % tốc độ hạ Vt2.

### 5.2.3 Kiểm tra thời gian quay tự do của pít tông

Thời gian quay tự do là khoảng thời gian mà pít tông tự quay trong xi lanh đo sau khi nó đã đạt một vận tốc góc nhất định và không có ngoại lực tác dụng thêm.

Thời gian quay tự do của pít tông được xác định trong các điều kiện sau:

-  Môi trường truyền áp suất phải phù hợp với môi trường mà nhà sản xuất quy định;

-  Ở áp suất 140 bar;

-  Vận tốc góc ban đầu là (30 ± 1,5) r/min;

-  Ở nhiệt độ tiêu chuẩn của pít tông/xi lanh hoặc lệch với nhiệt độ tiêu chuẩn được nhà sản xuất quy định;

-  Xác định thời gian quay tự do khi pít tông quay cùng chiều và ngược chiều kim đồng hồ.

Trong trường hợp chênh lệch nhiệt độ pít tông/xi lanh lớn hơn 3 oC so với nhiệt độ tiêu chuẩn do nhà sản xuất quy định, thời gian quay tự do được tính như sau:

Trong đó:

- Thời gian quay tự do ở nhiệt độ tiêu chuẩn, s;

- Thời gian quay tự do ở nhiệt độ t, s;

- Độ nhớt động lực của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ tiêu chuẩn, Pa · s;

- Độ nhớt động lực của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ t, Pa · s.

Sai số cho phép của các phép đo đối với:

-  Thời gian quay tự do là: ± 10 s;

-  Nhiệt độ môi trường truyền áp suất là: ± 0,5 oC;

-  Vận tốc góc ban đầu là:  ± 1,5 r/min.

Thời gian quay tự do của pít tông không nhỏ hơn 3 min.

### 5.2.4 Kiểm tra tốc độ hạ của pít tông

Tốc độ hạ của pít tông được xác định trong các điều kiện sau:

- Môi trường truyền áp suất phải phù hợp với môi trường mà nhà sản xuất quy định;

- Ở áp suất 700 bar;

- Ở nhiệt độ tiêu chuẩn, hoặc lệch với nhiệt độ tiêu chuẩn mà nhà sản xuất cho phép;

- Pít tông đo được khoá kín và tách biệt khi hệ thống tạo áp.

Trường hợp chênh lệch nhiệt độ pít tông so với nhiệt độ tiêu chuẩn lớn hơn 2 oC thì tốc độ hạ của pít tông tính như sau:

Trong đó:

- Tốc độ hạ của pít tông ở nhiệt độ tiêu chuẩn, mm/min;

- Tốc độ hạ của pít tông ở nhiệt độ t, mm/min;

- Độ nhớt động lực của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ tiêu chuẩn, Pa · s;

- Độ nhớt động lực của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ t, Pa · s.

Tốc độ hạ của pít tông là giá trị trung bình của ba lần đo và không vượt quá 3 mm/min.

### 5.2.5  Kiểm tra độ nhạy của áp kế pít tông

## Độ nhạy của H3000 được xác định ở áp suất 70 bar. H3000 được gọi là nhạy khi đặt một khối lượng 290 mg tương đương với áp suất 0,007 bar thì giá trị áp suất thay đổi nhận biết được trên AKC.

## 5.3 Kiểm tra đo lường

Áp kế pít tông kiểu H3000-SP-70/700 được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

Xác định sai số đo áp suất

- Sai số được xác định bằng hiệu giữa áp suất danh định trên H3000 với giá trị áp suất đọc trên AKC. Giá trị sai số được xác định đối với đĩa cân gốc, tổ hợp đĩa cân gốc và từng quả cân, bộ quả cân tại giá trị áp suất lớn nhất 700 bar;

- Xác định sai số đĩa cân gốc như sau: Nén áp suất để đĩa cân gốc đạt tới vị trí làm việc, quay đĩa cân gốc đến vận tốc tối thiểu là 30 r/min, sau khi giá trị hiển thị trên AKC ổn định thì đọc kết quả áp suất trên AKC và ghi vào Bảng A.4 của Phụ lục A (hoặc Bảng B.4 của Phụ lục B);

Sau đó, thực hiện tương tự các thao tác như trên nhưng quay đĩa cân gốc theo chiều ngược lại, đọc kết quả áp suất trên AKC và ghi vào Bảng A.4 của Phụ lục A (hoặc Bảng B.4 của Phụ lục B);

- Xác định sai số tổ hợp đĩa cân gốc và từng quả cân như sau: Đặt quả cân lên đĩa cân gốc, nén áp suất để đĩa cân gốc đạt tới vị trí làm việc, quay đĩa cân gốc đến vận tốc tối thiểu là 30 r/min, sau khi giá trị hiển thị trên AKC ổn định thì đọc kết quả áp suất trên AKC và ghi vào Bảng A.4 của Phụ lục A (hoặc Bảng B.4 của Phụ lục B);

Sau đó, thực hiện tương tự các thao tác như trên nhưng quay đĩa cân gốc theo chiều ngược lại, đọc kết quả áp suất trên AKC và ghi vào Bảng A.4 của Phụ lục A (hoặc Bảng B.4 của Phụ lục B);

- Xác định sai số của bộ quả cân tại giá trị áp suất lớn nhất 700 bar như sau: đặt các quả cân lên đĩa cân gốc sao cho giá trị áp suất danh định đạt được 700 bar, nén áp suất để đĩa cân gốc đạt tới vị trí làm việc, quay đĩa cân gốc đến vận tốc tối thiểu là 30 r/min, sau khi giá trị hiển thị trên AKC ổn định thì đọc kết quả áp suất trên AKC và ghi vào Bảng A.4 của Phụ lục A (hoặc Bảng B.4 của Phụ lục B);

Sau đó, thực hiện tương tự các thao tác như trên nhưng quay đĩa cân gốc theo chiều ngược lại, đọc kết quả áp suất trên AKC và ghi vào Bảng A.4 của Phụ lục A (hoặc Bảng B.4 của Phụ lục B);

- Sai số trong cả 3 trường hợp nêu trên đều được xác định theo các công thức sau:

Trong đó:

- Sai số đo, bar;

- Lần lượt là sai số đo của lần đo thứ nhất và thứ hai, bar;

- Lần lượt là giá trị chỉ thị trên AKC tại lần đo thứ nhất và thứ hai, bar;

- Giá trị áp suất danh nghĩa tạo bởi H3000 tương ứng với giá trị gia tốc trọng trường tại nơi đo, bar.

- Nếu bộ quả cân áp suất được khắc độ tương ứng với giá trị gia tốc trọng trường tại nơi đo thì giá trị P tính bằng tổng giá trị áp suất khắc độ trên đĩa cân gốc và các quả cân tại điểm kiểm tra:

Trong đó:

- Giá trị tổng áp suất khắc độ trên đĩa cân gốc và các quả cân tại điểm kiểm tra, bar.

Trường hợp bộ quả cân áp suất được khắc độ tương ứng với giá trị gia tốc trọng trường khác với gia tốc trọng trường tại nơi đo, giá trị P được tính theo công thức sau:

Trong đó:

- Gia tốc trọng trường được sử dụng để khắc độ quả cân áp suất, m/s2;

- Gia tốc trọng trường tại nơi đo, m/s2.

Sai số tương đối  được tính theo công thức sau:

# Sai số tương đối của H3000 không được vượt quá ± 0,1 %.

# 6 Xử lý chung

- Nếu sau khi kiểm định H3000 đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì dán Tem kiểm định, dán Tem niêm phong (nếu cần); cấp Giấy chứng nhận kiểm định; ghi kết luận và đóng dấu kiểm định vào lý lịch phương tiện đo;

- Nếu sau khi kiểm định H3000 không đạt một trong các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì cấp Biên bản kiểm định không đạt (nếu cần); ghi kết luận vào lý lịch phương tiện đo; xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có);

- Chu kỳ kiểm định của H3000 là 01 năm.

# Phụ lục A

# (Quy định)

# Mẫu biên bản kiểm định

| ĐƠN VỊ (2 cấp) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Địa danh), ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số: ….

Tên trang bị ĐL-TN:  Áp kế pít tông

Ký hiệu:  	H3000-SP-70/700						Số hiệu:

Nước (hãng) sản xuất:  Ấn Độ

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Phạm vi đo: (10 đến 700) bar

- Cấp chính xác:  0,1

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.071 : 2022

Phương tiện kiểm định:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Ngày kiểm định:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| KIỂM ĐỊNH VIÊN (Chữ ký) Họ và tên | NGƯỜI KIỂM SOÁT (Chữ ký) Họ và tên |
| --- | --- |

Phụ lục A (tiếp theo)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

A.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

A.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

Bảng A.1 – Phương của lực tác dụng và độ kín

| Thông số kiểm tra | Giá trị xác định | Giá trị cho phép |
| --- | --- | --- |
| Độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông |  |  |
| Độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất, bar |  |  |

Bảng A.2 – Thời gian quay tự do

| Nhiệt độ, °C | Kết quả, min |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cùng chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi | Giá trị cho phép |
|  |  |  |  |  | 3 |

Bảng A.3 – Tốc độ hạ píttông

| Nhiệt độ, °C | Kết quả, mm/min |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượt 1 | Lượt 2 | Lượt 3 | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi | Giá trị cho phép |
|  |  |  |  |  |  | 3 |

Kiểm tra độ nhạy: (Đạt/ Không đạt)

A.3 Kiểm tra đo lường:

Tỷ số gia tốc trọng trường:

Phụ lục A (kết thúc)

Bảng A.4- Kết quả đo

| Quả cân | Áp suất danh định, bar |  | Áp suất chuẩn, bar |  |  | Sai số tuyệt đối, bar | Sai số tương đối, % | Sai số cho phép, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P0 | P | Lần 1 | Lần 2 | Trung bình |  |  |  |
| G | 10 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,1 | 11 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,2 | 12 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,4A | 14 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,4B | 14 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,10 | 20 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,10N | 20 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,20 | 30 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,40A | 50 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,40B | 50 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100A | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100B | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100C | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100D | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100E | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100F | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G, tổ hợp quả cân | 700 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |

CHÚ THÍCH:

- G: viết tắt của đĩa cân gốc.

A.4 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Phụ lục B

# (Quy định)

# Mẫu biên bản kiểm định (không đạt cấp cho đơn vị)

| ĐƠN VỊ (2 cấp) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Địa danh), ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số: ….

Tên trang bị ĐL-TN:   Áp kế pít tông

Ký hiệu: H3000-SP-70/700 								Số hiệu:

Nước (hãng) sản xuất:  Ấn Độ

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Phạm vi đo: (10 đến 700) bar

- Cấp chính xác:  0,1

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.071 : 2022

Phương tiện kiểm định:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Ngày kiểm định:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| NGƯỜI KIỂM SOÁT (Chữ ký) Họ và tên | KIỂM ĐỊNH VIÊN (Chữ ký) Họ và tên | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Chữ ký Dấu hành chính) Cấp bậc Họ và tên |
| --- | --- | --- |

Phụ lục B (tiếp theo)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

B.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

B.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

Bảng B.1 – Phương của lực tác dụng và độ kín

| Thông số kiểm tra | Giá trị xác định | Giá trị cho phép |
| --- | --- | --- |
| Độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông |  |  |
| Độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất, bar |  |  |

Bảng B.2 – Thời gian quay tự do

| Nhiệt độ, °C | Kết quả, min |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cùng chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi | Giá trị cho phép |
|  |  |  |  |  | 3 |

Bảng B.3 – Tốc độ hạ píttông

| Nhiệt độ, °C | Kết quả, mm/min |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượt 1 | Lượt 2 | Lượt 3 | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi | Giá trị cho phép |
|  |  |  |  |  |  | 3 |

Kiểm tra độ nhạy: (Đạt/ Không đạt)

B.3 Kiểm tra đo lường:

Tỷ số gia tốc trọng trường:

Phụ lục B (kết thúc)

Bảng B.4- Kết quả đo

| Quả cân | Áp suất danh định, bar |  | Áp suất chuẩn, bar |  |  | Sai số tuyệt đối, bar | Sai số tương đối, % | Sai số cho phép, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P0 | P | Lần 1 | Lần 2 | Trung bình |  |  |  |
| G | 10 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,1 | 11 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,2 | 12 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,4A | 14 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,4B | 14 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,10 | 20 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,10N | 20 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,20 | 30 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,40A | 50 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,40B | 50 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100A | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100B | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100C | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100D | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100E | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G,100F | 110 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |
| G, tổ hợp quả cân | 700 |  |  |  |  |  |  | ± 0,1 |

CHÚ THÍCH:

- G: viết tắt của đĩa cân gốc.

B.4 Kết luận: Không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Phụ lục C

# (Quy định)

# Mẫu giấy chứng nhận kiểm định

| ĐƠN VỊ (2 cấp) |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày …. tháng ….. năm … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH Số: ……… Tên phương tiện ĐL-TN: Áp kế pít tông Ký hiệu: H3000-SP-70/700 Số hiệu: Nước (hãng) sản xuất: Ấn Độ Năm sản xuất: Đơn vị sử dụng: Đặc tính đo lường: - Phạm vi đo: (10 đến 700) bar - Cấp chính xác: 0,1 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |  |  |  |
| THAM SỐ KIỂM ĐỊNH Sai số lớn nhất |  |  | GIÁ TRỊ XÁC ĐỊNH |  | GIÁ TRỊ CHO PHÉP |  |
| Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.071 : 2022 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hiệu lực đến:……………/…………… * |  |  |  |  |  |  |
| Người kiểm soát (Chữ ký, họ tên) | Kiểm định viên (Chữ ký, họ tên) |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |  |  |
| (*)Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. |  |  |  |  |  | Tổng số trang:.... |