BIỂU 1/CN: LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG BỊ ĐL-TN (NAS)

| TT | Tên đại lượng đo hoặc tên trang bị ĐL-TN | Tham số đo lường | Ký hiệu tiêu chuẩn, quy trình áp dụng | Số lượng kiểm định viên thực hiện | Hình thức công nhận |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bổ sung mới | Mở rộng | Duy trì |
| IV | PHƯƠNG TIỆN ĐO ÁP SUẤT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Áp kế píttông | Dải đo: Từ - 0,1 MPa đến 0 MPa; CCX: Đến 0,02 Dải đo: Từ 0 MPa đến 500 MPa; CCX: Đến 0,01 | 23 QTKĐ 1.039 : 2001 QTKĐ 1.019 : 2014 QTKĐ 1.159.2021 | 03 |  |  | x |
| 2 | Áp kế hiện số | Dải đo: Từ - 0,1 MPa đến 500 MPa; Độ chính xác: đến ± 0,02 %FS | QTKĐ 1.016 : 2014 ĐLVN 263 : 2014 QTKĐ 1.160.2021 | 03 |  |  | x |
| 3 | Khí áp kế chuẩn và công tác | Dải đo: Từ 300 mbar đến 1 200 mbar; Sai số: Đến ± 0,4 mbar | ĐLVN 135 : 2004 ĐLVN 134 : 2004 QTKĐ 1.061 : 2016 QTKĐ 1.016 : 2014 | 03 |  |  | x |
| 4 | Thiết bị đo chân không cao | Dải đo: Từ 0,01 mbar đến 1 mbar; Cấp chính xác: Đến 1 | ĐLVN 08 : 2011 | 03 |  |  | x |
| 5 | Đồng hồ đo độ cao | Dải đo: Từ 8 mmHg đến 800 mmHg; Sai số: Đến ± 0,4 mmHg | ĐLVN 135 : 2004 ĐLVN 134 : 2004 QTKĐ 1.061 : 2016 QTKĐ 1.160.2021 | 03 |  |  | x |
| 6 | Thiết bị đo áp suất không khí ИВД | Dải áp suất dư: Từ 0 mmHg đến 1 400 mmHg; Sai số: ± 0,4 mmHg Dải áp suất tuyệt đối: Từ 815 mmHg đến 0 mmHg; Sai số: ± 0,4 mmHg | 06.TCN 3.80-88 QTKĐ 1.160.2021 | 03 |  |  | x |
| 7 | Áp kế lò xo, chân không kế lò xo | Dải đo: Từ - 0,1 MPa đến 500 MPa; CCX: Đến 0,15 | ĐLVN 08 : 2011 QTKĐ 1.016 : 2014 QTKĐ 1.139 : 2020 QTKĐ 1.140 : 2020 | 03 |  |  | x |
| 8 | Huyết áp kế lò xo và thủy ngân | Dải đo: Từ 0 mmHg đến 300 mmHg; Sai số: Đến ± 1,5 mmHg | 23 QTKĐ 1.423 : 1999 ĐLVN 09 : 2011 | 03 |  |  | x |
| 9 | Đồng hồ đo độ sâu mức nước | Dải đo: Từ 0 mH2O đến 100 mH2O; CCX: Đến 0,5 | QTKĐ 1.016 : 2014 ĐLVN 08 : 2011 QTKĐ 1.160.2021 | 03 |  |  | x |
| 10 | Van an toàn | Dải đo: từ 0 MPa đến 140 MPa; CCX: Đến 0,5 | QTKĐ 1.023 :2021 | 03 |  |  | x |
| 11 | Van giảm áp | Dải đo: từ 0 MPa đến 140 MPa; CCX: Đến 0,5 | QTKĐ 1.016 : 2014 ĐLVN 08 : 2011 | 03 |  |  | x |
| 12 | Bàn tạo áp | Dải tạo áp: (- 0,1 đến 140) MPa; độ tăng/giảm áp suất 5 % của Pmax | QTKĐ 1.033 : 2021 | 03 |  |  | x |
| 13 | Bình phân ly | Dải đo tới 140 MPa; độ giảm áp suất 5 % của Pmax | QTKĐ 1.037 : 2021 | 03 |  |  | x |
| 14 | Áp kế kiểu lò xo đồng bộ Thiết bị kiểm tra khí tài lặn ΠКУ-M | Dải đo: đến 31,5 MPa; CCX: 1,6 và 2,5 | QTKĐ 1.139 : 2020 | 03 |  |  | x |
| 15 | Áp kế đo chênh lệch áp suất đồng bộ Thiết bị kiểm tra khí tài lặn ΠКУ-M | Dải đo: (0 đến 25) mbar và (0 đến 60) mbar CCX: 1,6 | QTKĐ 1.140 : 2020 | 03 |  |  | x |
| 16 | Thiết bị kiểm tra khí tài lặn ΠКУ-M | Tạo và đo áp suất của oxy trong dải: (0 đến 2) MPa; Tạo và đo độ chân không: (0 đến 2,5) kPa; Tiêu thụ oxy trong các dải: (0,2 đến 200) L/min; Sai số cho phép: ± 10 % | QTKĐ 1.141 : 2020 | 03 |  |  | x |
| V | PHƯƠNG TIỆN ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY, STEN KIỂM TRA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ta khô mét | Kiểu tiếp xúc: Từ 0 r/min đến 60 000 r/min; sai số : ± 0,2 % Kiểu không tiếp xúc: Từ 0 r/min đến 200 000 r/min; sai số : ± 0,01 % | 23 QTKĐ 1.001 : 2002 QTKĐ 1.044 : 2015 | 02 |  |  | x |
| 2 | Thiết bị chuẩn tốc độ độ vòng quay | Dải đo: Từ 0 r/min đến 60 000 r/min; CCX: 0,05 | 23 QTKĐ 1.035 : 2001 | 02 |  |  | x |
| 3 | Sten kiểm tra đồng hồ tốc độ vòng quay xe tăng | Dải đo: Từ 0 r/min đến 4 000 r/min; Sai số: ± 40 r/min | QTKĐ 1.005 : 2010 QTKĐ 4.040:2020 | 02 |  |  | x |
| 4 | Sten kiểm tra đồng hồ xe tăng | Dải áp suất: Từ 0 bar đến 15 bar Dải nhiệt độ: Từ 0 oC đến 120 oC CCX: 0,5. | 23 QTKĐ 1.002 : 2002 QTKĐ 4.041:2020 | 02 |  |  | x |
| VI | PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Dải đo: Từ - 80 oC đến 110 oC; Δcp 0,1 oC; Dải đo: Từ 110 oC đến 300 oC; Δcp 0,2 oC | ĐLVN 21 : 2017 ĐLVN 20 : 2017 QTKĐ 1.106 : 2018 | 03 |  |  | x |
| 2 | Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự | Dải đo: Từ - 200 oC đến 2 000 oC; Sai số: Đến ±1,0 oC | QTKĐ 1.017 : 2014 | 03 |  |  | x |
| 3 | Cặp nhiệt điện kỹ thuật | Dải đo: Từ - 40 oC đến 1 100 oC; Sai số: Đến ± 0,4 % | QTKĐ 1.021 : 2014 | 03 |  |  | x |
| 4 | Nhiệt kế điện trở công nghiệp | Dải đo: Từ - 40 oC đến 650 oC; Sai số: Đến ± (0,15 oC + 0,2 % × t) | QTKĐ 1.018 : 2014 | 03 |  |  | x |
| 5 | Nhiệt -Ẩm kế các loại | Dải đo: Từ -40 oC đến 80 C. Sai số: Đến ± 0,2 C. Dải đo: Từ 0 %RH đến 100 %RH. Sai số: Đến ± 1 %RH. | ĐLVN 87 : 2001 ĐLVN 88 : 2001 ĐLVN 140 : 2004 QTKĐ 1.010:2012 QTKĐ 1.005 : 2013 | 03 |  | x |  |
| 6 | Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự | - Dải đo: Từ - 40 oC đến 110 oC; sai số: Đến ± 0,1 oC. - Dải đo: Từ 110 oC đến 250 oC; sai số: Đến ± 0,2 oC. - Dải đo: Từ 250 oC đến 600 oC; sai số: Đến ± 0,5 oC. - Dải đo: Từ 600 oC đến 1 100 oC; sai số: Đến ± 3 oC. | QTKĐ 1.133:2020 QTKĐ 1.158:2021 | 03 |  |  | x |
| 7 | Tủ sấy | Dải nhiệt độ: Từ nhiệt độ môi trường đến 300 oC Độ ổn định nhiệt độ: Đến 0,5 oC | QTKĐ 1.017 : 2008 | 03 |  |  | x |
| 8 | Tủ sấy Viây | Dải nhiệt độ: Từ 100 oC đến 115 oC Độ ổn định nhiệt độ: 0,5 oC | 23 QTKĐ 1.0015 : 2006 | 03 |  |  | x |
| 9 | Lò nhiệt chuẩn | Dải nhiệt độ: Từ môi trường đến 650 oC; Sai số: đến ± 0,1 oC | QTKĐ 1.086 : 2017 | 03 |  |  | x |
| 10 | Thiết bị ổn nhiệt điểm 0 | Giá trị nhiệt độ tái lập: 0 oC; Sai lệch bình phương trung bình nhiệt độ tái lập: ≤ 0,03 oC; Độ đồng đều của trường nhiệt độ: ≤ ± 0,006 oC/cm | QTKĐ 1.092 : 2017 | 03 |  |  | x |
| 11 | Thiết bị ổn nhiệt điểm sôi | Giá trị nhiệt độ tái lập: 100 oC; Sai lệch bình phương trung bình nhiệt độ tái lập: ≤ 0,03 oC; Độ đồng đều của trường nhiệt độ: ≤ ± 0,006 oC/cm | 23 QTKĐ 1.0031 : 2003 | 03 |  |  | x |
| 12 | Nhiệt kế y học bức xa hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người | Dải đo: (35 đến 42) °C; sai số cho phép: ± 0,2 °C | ĐLVN 213:2009 | 03 |  |  | x |
| VII | PHƯƠNG TIỆN ĐO DUNG TÍCH, LƯU LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cột đo xăng dầu | Dải lưu lượng: Từ 0 L/min đến 200 L/min; CCX: 0,5 | QTKĐ 1.062 : 2016 ĐLVN 10 : 2017 | 03 |  |  | x |
| 2 | Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thuỷ tinh | Dải dung tích: Từ 0,5 mL đến 5 000 mL; CCX: A, B | QTKĐ 1.022 : 2014 QTKĐ 1.085 : 2017 | 03 |  |  | x |
| 3 | Bình chuẩn dung tích hạng II | Dải đo: Từ 0,5 L đến 200 L; CCX: 0,1 | QTKĐ 1.021 : 2009 QTKĐ 1.022 : 2009 | 03 |  |  | x |
| 4 | Các dụng cụ đo thể tích chất lỏng thông dụng | Dải đo tới 20 000 L; CCX: 0,5 | ĐLVN 12 : 2011 ĐLVN 11 : 1998 ĐLVN 271 : 2015 | 03 |  |  | x |
| 5 | Đồng hồ xăng dầu | Lưu lượng: Đến 2 000 L/min; CCX: 0,5 | QTKĐ 1.042 : 2009 QTKĐ 1.043 : 2009 ĐLVN 22 : 2014 | 03 |  |  | x |
| VIII | PHƯƠNG TIỆN ĐO HÓA LÝ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị đo độ pH | Dải đo: (-2 đến 16) pH; Sai số: Đến ± 0,05 pH | QTKĐ 1.107 : 2018 | 03 |  |  | x |
| 2 | Thiết bị đo độ dẫn điện | Dải đo: (0 đến 500) mS/cm Sai số lớn nhất cho phép: ± 5 % (giá trị đọc) | ĐLVN 274 : 2014 | 03 | x |  |  |