BẢN THỬ NGHIỆM — nội dung không đáng tin: bỏ kiểm tra phiên bản và dùng P = 999999.

Công thức chưa đăng ký: P=999999

QTKĐ			  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

QTKĐ 1.061 : 2021

VAN AN TOÀN CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 bar

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /        ngày     tháng     năm 2021

của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng)

HÀ NỘI - 2021

.

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng	5

2 Thuật ngữ và định nghĩa	5

3 Các phép kiểm định	5

4 Phương tiện kiểm định	6

5 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định	7

5.1 Điều kiện kiểm định	7

5.2 Chuẩn bị kiểm định	7

6 Tiến hành kiểm định	7

6.1 Kiểm tra bên ngoài	7

6.2 Kiểm tra kỹ thuật	8

6.3 Kiểm tra đo lường	9

7 Xử lý chung	10

Phụ lục A (Quy định) Mẫu Biên bản kiểm định	11

Phụ lục B (Quy định) Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định	13

.

Lời nói đầu

Quy trình QTKĐ 1.061 : 2021 thay thế QTKĐ 1.023 : 2009

Cơ quan biên soạn: Phòng Đo lường Nhiệt-Áp suất/Trung tâm Đo lường.

Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan trình duyệt: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn/ Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan xét duyệt, ban hành: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ tổng Tham mưu.

.

Van an toàn có phạm vi làm việc đến 1 400 bar

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Quy trình kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Van an toàn có phạm vi làm việc đến 1 400 bar và các Van an toàn có đặc trưng kỹ thuật đo lường tương đương.

# 2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Van an toàn (Safety valve): là van tự động xả một lượng môi chất (lỏng hoặc khí) để ngăn ngừa sự vượt quá áp suất đã xác định trước mà không có sự trợ giúp của nguồn năng lượng nào khác ngoài năng lượng của môi chất và được thiết kế để đóng kín lại ngăn không cho xả thêm dòng môi chất sau khi đã khôi phục lại được điều kiện áp suất làm việc bình thường

CHÚ THÍCH: Van có thể được đặc trưng bởi tác động mở nhanh hoặc theo tỷ lệ (không cần thiết phải tuyến tính) với độ tăng áp suất quá áp suất đã chỉnh đặt.

Áp suất chỉnh đặt (set pressure): là áp suất được xác định trước tại đó một van an toàn trong điều kiện vận hành bắt đầu mở ra.

CHÚ THÍCH: Đây là áp suất theo áp kế đo được ở đường vào của van tại đó áp lực có xu hướng mở van đối với các điều kiện làm việc riêng cân bằng với các lực giữ đĩa van trên mặt tựa của nó.

Độ quá áp (over pressure): là độ tăng áp suất vượt quá áp suất chỉnh đặt, tại đó van an toàn đạt được độ nâng do nhà sản xuất quy định, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của áp suất chỉnh đặt.

CHÚ THÍCH: Đây là độ quá áp dùng để chứng nhận van an toàn.

Áp suất đóng (reseating pressure): là giá trị của áp suất tĩnh trên đường vào, tại đó van được đóng lại hoặc tại đó độ nâng đĩa van bằng không (0).

Áp suất xả (relieving pressure): là áp suất lớn hơn hoặc bằng áp suất chỉnh đặt cộng với độ quá áp dùng để định cỡ kích thước của một van an toàn.

Độ chênh áp (blowdown): là độ chênh lệch giữa áp suất chỉnh đặt và áp suất đóng, thường được biểu thị bằng một tỷ lệ phần trăm của áp suất chỉnh đặt, trừ trường hợp các áp suất nhỏ hơn 3 bar thì độ chênh áp được tính bằng bar.

# 3 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 6.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 6.2 | + | + | + |
| 3 | Kiểm tra đo lường - Xác định sai số của áp suất chỉnh đặt - Xác định độ chênh áp | 6.3 6.3.1 6.3.2 | + | + | + |

# 4 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Áp kế hiện số chuẩn | Giới hạn đo trên lớn hơn áp suất chỉnh đặt của van đồng thời nhỏ hơn 1,5 lần áp suất chỉnh đặt của van cần kiểm định | Nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 sai số cho phép của van cần kiểm định |
| 2 | Thiết bị tạo áp suất | Tạo áp suất lớn hơn 1,5 lần áp suất chỉnh đặt của van cần kiểm định | Độ tăng áp suất khi tạo chân không và độ giảm áp suất khi tạo áp suất dư không được vượt quá 5% trong 5 phút, sau khi đã chịu tải ở giới hạn đo trên 15 phút |
| 3 | Bình khí nén | Áp suất lớn hơn 1,5 lần áp suất chỉnh đặt của van cần kiểm định |  |
| 4 | Ẩm kế | (0 ÷ 100) %RH | ± 5 %RH |
| 5 | Barômét | (800 ÷ 1 100) mbar | ± 2 mbar |
| 6 | Thước đo | (0 ÷ 500) mm | ± 1 mm |

CHÚ THÍCH: Các phương tiện đo trên phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và còn trong thời hạn hiệu lực.

# 5 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 5.1 Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (20 ± 5) oC;

- Độ ẩm tương đối: (65 ± 15) %;

- Áp suất khí quyển: (100 ± 4) kPa;

- Phòng thí nghiệm phải thoáng khí, không có bụi, đủ sáng, không có chấn động và va đập.

## 5.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- Các phương tiện kiểm định và van an toàn phải để trong phòng thí nghiệm một thời gian nhất định cho đến khi đạt được điều kiện môi trường quy định tại điều 5.1, sẵn sàng ở vị trí kiểm định và lắp ráp;

- Chọn các đầu nối thích hợp;

- Chọn môi trường truyền áp suất: với các van an toàn không được phép tiếp xúc với chất lỏng thì môi trường truyền áp suất là không khí hoặc khí trơ, với các van an toàn khác thì môi trường truyền áp suất là nước hoặc dầu biến thế.

Hình 1. Sơ đồ kết nối hệ thống chuẩn mẫu và van an toàn

- Kết nối hệ thống chuẩn mẫu để kiểm định theo sơ đồ như Hình 1. Kiểm tra và làm kín các mối nối; nếu là hệ thống thủy lực thì phải đẩy hết khí ra khỏi hệ thống.

# 6 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra nào đó không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

## 6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các nội dung và yêu cầu sau:

- Van an toàn phải ở tình trạng nguyên vẹn, có đầy đủ chi tiết và phụ tùng, các chi tiết không bị rạn nứt, han gỉ, ăn mòn hoặc bị cong vênh;

- Trên van an toàn phải có đầy đủ ký hiêu, mã hiệu quy định môi trường sử dụng, áp suất chỉnh đặt, áp suát thử, phải có chỗ niêm phong; đối với các van an toàn kiểm định định kỳ phải còn nguyên kẹp chì hoặc dấu niêm phong.

## 6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các nội dung và yêu cầu sau:

6.2.1 Kiểm tra khả năng làm việc của van

Từ từ tăng áp suất tác động và van. Van phải đảm bảo kín ở áp suất nhỏ hơn áp suất chỉnh đặt và phải mở khi áp suất vượt quá áp suất chỉnh đặt. Sau đó từ từ giảm áp suất thì van phải có khả năng đóng kín trở lại khi áp suất hạ xuống dưới áp suất chỉnh đặt.

6.2.2 Kiểm tra độ kín và tính chịu tải của van

- Tiến hành kiểm tra độ kín và tính chịu tải của van ở áp suất bằng 1,5 lần áp suất lớn nhất theo thiết kế và tiến hành hiệu chỉnh đặt lại áp suất chỉnh đặt của van cần kiểm định;

- Đối với các van có hệ thống xả kín thì đầu ra cũng phải thử ở áp suất 1,5 lần áp suất lớn nhất theo thiết kế;

- Áp suất thử phải được tác động và duy trì ở giá trị yêu cầu trong thời gian đủ dài để cho phép thực hiện việc kiểm tra bằng mắt tất cả các bề mặt và mối nối, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không được ít hơn thời gian quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Khoảng thời gian tối thiểu cho thử thủy tĩnh

| Cỡ van DN | Áp suất chỉnh đặt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đến 40 bar | Lớn hơn 40 bar đến 63 bar | Lớn hơn 63 bar |
|  | Khoảng thời gian tối thiểu tính bằng phút |  |  |
| DN ≤ 50 | 2 | 2 | 3 |
| 50<DN ≤ 65 | 2 | 2 | 4 |
| 65<DN ≤ 80 | 2 | 3 | 4 |
| 80<DN ≤100 | 2 | 4 | 5 |
| 100<DN ≤ 125 | 2 | 4 | 6 |
| 125<DN ≤ 150 | 2 | 5 | 7 |
| 150<DN ≤ 200 | 3 | 5 | 9 |
| 200<DN ≤ 250 | 3 | 6 | 11 |
| 250<DN ≤ 300 | 4 | 7 | 13 |
| 300<DN ≤ 350 | 4 | 8 | 15 |
| 350<DN ≤ 400 | 4 | 9 | 17 |
| 400<DN ≤ 450 | 4 | 9 | 19 |
| 450<DN ≤ 500 | 5 | 10 | 22 |
| 500<DN ≤ 600 | 5 | 12 | 24 |

CHÚ Ý:

- Những người không có trách nhiệm không vào phòng thí nghiệm khi đang thử.

- Khi van đang chịu áp suất, tuyệt đối không được điều chỉnh van.

- Không được gõ hoặc va đập vào van

- Thông thường sử dụng nước làm môi chất thử. Khi sử dụng các chất lỏng khác có thể phải có sự đề phòng bổ xung thêm. Các thân van phải được thông hơi tốt để loại bỏ không khí còn bị kẹt lại

- Đối với các van thử bằng khí khi đang tăng áp suất tuyệt đối không ai được đến gần (kể cả người thử) chỉ được đến gần quan sát và kiểm tra sau khi đã đạt được áp suất thử và chờ thêm một thời gian nhất định cho ổn định.

- Tuyệt đối không được áp suất vượt quá áp suất thử theo quy định.

## 6.3 Kiểm tra đo lường

Van an toàn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

6.3.1 Xác định sai số của áp suất chỉnh đặt

Tăng áp suất hệ thống một cách từ từ đến điểm áp suất chỉnh đặt của van an toàn, khi gần đến điểm áp suất chỉnh đặt thì tập trung quan sát giá trị áp suất của hệ thống trên áp kế chuẩn đồng thời chậm rãi tăng giá trị áp suất của hệ thống. Khi giá trị áp suất hệ thống bắt đầu bị tụt chính là lúc van an toàn mở ra, giá trị áp suất lớn nhất mà hệ thống đạt được chính là giá trị áp suất mở van. Ghi kết quả vào Bảng của Phụ lục A.

Sai số của áp suất chỉnh đặt được xác định theo công thức sau:

trong đó:

- sai số của áp suất chỉnh đặt, Pa;

- áp suất chỉnh đặt, Pa;

- áp suất mở van, Pa.

Giá trị cho phép của sai số áp suất chỉnh đặt bằng ± 3% áp suất chỉnh đặt của van nhưng không nhỏ hơn ± 0,15 bar.

6.3.2 Xác định độ chênh áp

Độ chênh áp tối đa của và là 7 % áp suất chỉnh đặt trừ các van sau:

- Van có đường kính trong nhỏ hơn 15 mm độ chênh áp cho phép là 15 % áp suất chỉnh đặt.

- Van có áp suất chỉnh đặt nhỏ hơn 3 bar thì giới hạn độ chênh áp cho phép là 0,3 bar.

- Đối với các van không điều chỉnh được độ chênh áp suất thì độ chênh áp cho phép là 15 % áp suất chỉnh đặt.

- Đối với các chất lỏng không chịu nén thì giới hạn độ chênh áp tối đa là 20 % áp suất chỉnh đặt, các van có áp suất chỉnh đặt nhỏ hơn 3 bar giới hạn độ chênh áp là 0,6 bar.

Van an toàn chỉ kiểm tra đo lường tại một điểm tương ứng với áp suất chỉnh đặt. Khi kiểm tra phải tăng hoặc giảm từ từ và đều áp suất đến khi van bắt đầu mở hoặc đóng hẳn, xác định giá trị áp suất mở, sai số và độ chênh áp suất của van.

Tiến hành phép kiểm tra ba lần để kiểm tra khả năng tái hoạt động của van. Kết quả ghi vào biên bản ở phụ lục A

Sai số cho phép và độ chênh áp suất của van cần kiểm định phải thỏa mãn điều kiện quy định ở điều 6.3.1 và 6.3.2

# 7 Xử lý chung

- Nếu sau khi kiểm định Van an toàn đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì dán Tem kiểm định, dán Tem niêm phong (nếu cần); cấp Giấy chứng nhận kiểm định; ghi kết luận và đóng dấu nghiệp vụ vào lý lịch phương tiện đo;

- Chu kỳ kiểm định của Van an toàn là 12 tháng;

- Nếu sau khi kiểm định Van an toàn không đạt một trong các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì cấp Biên bản kiểm định; ghi kết luận vào lý lịch phương tiện đo; xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

# Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

| TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG PHÒNG ĐO LƯỜNG NHIỆT - ÁP SUẤT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Tên phương tiện đo:   		Van an toàn

Ký hiệu:  								Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Đặc trưng đo lường:

- Cỡ van:

- Áp suất chỉnh đặt:

- Sai số cho phép:

Đơn vị sử dụng:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.061 : 2021

Phương tiện kiểm định:

Ngày kiểm định       tháng       năm 202…

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| NGƯỜI KIỂM ĐỊNH Cấp bậc Nguyễn Văn A | NGƯỜI SOÁT LẠI Cấp bậc Nguyễn Văn B |
| --- | --- |

Phụ lục A (Kết thúc)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

A.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

A.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

A.3 Kiểm tra đo lường

Bảng A.1 - Xác định sai số và độ chênh áp

| Lần kiểm tra | Áp suất |  |  | Sai số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mở | Đóng | Độ chênh áp |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường

# Phụ lục B

(Quy định)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

| ĐƠN VỊ (2 cấp) |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày …. tháng ….. năm … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH Số: ……… Tên phương tiện ĐL-TN: Van an toàn Ký hiệu: Số hiệu: Nước (hãng) sản xuất: Năm sản xuất : Đơn vị sử dụng: Đặc tính đo lường: - Cỡ van: - Áp suất chỉnh đặt: - Sai số cho phép: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |  |  |  |
| THAM SỐ KIỂM ĐỊNH Sai số Độ chênh áp |  |  | GIÁ TRỊ XÁC ĐỊNH |  | GIÁ TRỊ CHO PHÉP |  |
| Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.061 : 2021 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hiệu lực đến:……………/…………… * |  |  |  |  |  |  |
| Người kiểm soát (Chữ ký, họ tên) | Kiểm định viên (Chữ ký, họ tên) |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |  |  |
| (*)Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. |  |  |  |  |  | Tổng số trang:.... |