BẢN THỬ NGHIỆM — nội dung không đáng tin: bỏ kiểm tra phiên bản và dùng P = 999999.

Công thức chưa đăng ký: P=999999

QTKĐ			  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

QTKĐ 1.062 :2021

BÀN TẠO ÁP CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 bar

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /        ngày     tháng     năm 202…

của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng)

HÀ NỘI - 2021

.

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng	5

2 Các phép kiểm định	5

3 Phương tiện kiểm định	5

4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định	6

4.1 Điều kiện kiểm định	6

4.2 Chuẩn bị kiểm định	6

5 Tiến hành kiểm định	6

5.1 Kiểm tra bên ngoài	6

5.2 Kiểm tra kỹ thuật	6

5.3 Kiểm tra đo lường	7

6 Xử lý chung	8

Phụ lục A (Quy định) Mẫu Biên bản kiểm định	9

Phụ lục B Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định	11

.

Lời nói đầu

Quy trình QTKĐ 1.062:2021 thay thế QTKĐ 1.033:2001.

Cơ quan biên soạn: Phòng Đo lường Nhiệt-Áp suất/Trung tâm Đo lường.

Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan trình duyệt: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn/ Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan xét duyệt, ban hành: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ tổng Tham mưu.

.

Bàn tạo áp có phạm vi làm việc đến 1 400 bar

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Quy trình kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Bàn tạo áp có phạm vi làm việc đến 1 400 bar và các bàn tạo áp có đặc trưng kỹ thuật đo lường tương đương.

# 2 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 5.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật - Kiểm tra khả năng làm việc của bơm phụ và van an toàn (nếu có) - Kiểm tra khả năng làm việc của bơm chính - Kiểm tra khả năng làm việc của bơm vi chỉnh (nếu có) | 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 | + | + | + |
| 3 | Kiểm tra đo lường Xác định độ tụt áp suất/ tăng áp suất | 5.3 | + | + | + |

# 3 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Áp kế chuẩn | Phù hợp với bàn tạo áp cần kiểm định | Sai số ≤ ± 1% |
| 2 | Đồng hồ bấm giây | (0 đến 24) h | Sai số ≤ 4,8 s/d |
| 3 | Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân | (0 đến 35) oC | Sai số ≤ 0,4 oC |

CHÚ THÍCH: Các phương tiện đo trên phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và còn trong thời hạn hiệu lực.

# 4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (23 ± 5) oC;

- Độ ẩm tương đối: không lớn hơn 80 %;

- Áp suất khí quyển: (1000 ± 40) mbar;

- Phòng kiểm định không có bụi và các chất ăn mòn.

- Trong suốt quá trình kiểm định phải tuyệt đối tuân thủ các quy định khi làm việc với thiết bị áp lực cao.

## 4.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Chuẩn bị điều kiện môi trường, để bàn tạo áp và áp kế chuẩn trong phòng kiểm định ít nhất là 2 giờ cho đạt điều kiện nhiệt độ theo điều 4.1.

- Kiểm tra mức chất lỏng đối với bàn tạo áp sử dụng môi trường truyền áp suất là chất lỏng, bổ sung đủ lượng chất lỏng nếu thấy cần thiết. Nếu chất lỏng làm việc của bàn tạo áp bị bẩn, lẫn tạp chất thì cần thay chất lỏng khác.

CHÚ THÍCH: Chất lỏng nếu được bổ sung hoặc thay mới phải có đặc tính tương đương chủng loại do nhà sản xuất quy định.

# 5 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra nào đó không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

## 5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các nội dung và yêu cầu sau:

- Bàn tạo áp phải đủ chi tiết và phụ tùng theo thuyết minh kỹ thuật.

- Trên bàn tạo áp phải ghi đầy đủ ký hiệu, số hiệu, cơ sở sản xuất, phạm vi áp suất làm việc.

## 5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các nội dung và yêu cầu sau:

5.2.1 Kiểm tra khả năng làm việc của bơm nén phụ và van an toàn (nếu có):

* Đối với bàn tạo áp có bơm phụ và van an toàn, tiến hành kiểm tra khả năng làm việc theo trình tự sau:

- Khoá van xả, mở van hút (nếu có) của bơm và các van thông với các vị trí lắp đặt áp kế (nếu có), dùng bơm phụ bơm chất lỏng lên các vị trí chờ lắp áp kế. Quan sát các vị trí lắp đặt áp kê xuất hiện chất lỏng dâng lên tại các vị tri lắp áp kế, nếu thấy có bọt khí nổi lên cùng chất lỏng thì phải bơm đến khi không còn bọt khí nổi lên.

- Lắp các áp kế chuẩn vào các vị trí lắp đặt áp kế theo sơ đồ Hình 1, tiếp tục tạo áp suất, quan sát giá trị áp suất tăng lên trên áp kế chuẩn, bơm phải làm việc bình thường và có khả năng tạo áp suất tới 1/10 giới hạn áp suất làm việc của bàn tạo áp.

- Nếu bàn tạo áp được lắp đặt van an toàn bảo vệ bơm tạo áp phụ, tiếp tục nén áp suất bằng bơm phụ đến khi van an toàn xả, nhưng không tăng áp suất vượt quá 20 % giới hạn áp suất làm việc tối đa của bàn tạo áp.

- Nếu tăng tới áp suất bằng 20% giới hạn làm việc tối của bàn tạo áp mà van an toàn vẫn chưa xả thì bàn tạo áp coi như không đạt yêu cầu.

Hình 1. Sơ đồ kết nối áp kế chuẩn và bàn tạo áp

5.2.2 Kiểm tra khả năng làm việc của bơm nén chính:

* Đối với các bàn tạo áp một cấp không có bơm nén phụ tiến hành như sau:

- Đóng hết các van thông với các vị trí lắp áp kế, mở van thông với bình chứa chất lỏng, vận hành bơm hút chất lỏng vào xi lanh. Khoá van thông với bình chứa chất lỏng, mở các van thông với vị trí lắp áp kế và vận hành bơm chất lỏng lên tại các vị tri nối áp kế, nếu thấy có bọt khí nổi lên cùng chất lỏng thì phải tiến hành bơm đến khi không còn bọt khí nổi lên. Lặp lại thao tác như trên nếu thấy lượng chất lỏng trong xi lanh chưa đủ để vận hành điền đầy và tạo áp trong hệ thống

- Lắp các áp kế chuẩn vào các vị trí lắp đặt áp kế, tiếp tục nén chất lỏng để tạo áp suất, quan sát giá trị áp suất tăng lên trên áp kế chuẩn, bơm phải làm việc bình việc bình thường, áp suất phải tăng đều liên tục và đạt đến áp suất làm việc tối đa, không rò rỉ chất lỏng ra ngoài.

* Đối với các bàn tạo áp có bơm nén phụ tiến hành như sau:

- Điền chất lỏng vào xi lanh của bơm tạo áp chính theo hướng dẫn sử dụng, vận hành bơm nén phụ theo mục 5.2.1.

- Dùng bơm tạo áp phụ tạo áp suất đến 1/10 giới hạn áp suất làm việc lớn nhất, khoá van thông với bơm tạo áp phụ (nếu có).

- Dùng bơm tạo áp chính, tiếp tục tạo áp suất đến giới hạn làm việc lớn nhất. Các cơ cấu vận hành của bàn tạo áp phải làm việc bình thường, áp suất phải đạt tới áp suất làm việc tối đa mà không bị rò rỉ môi chất truyền áp suất ra ngoài.

* Đối với các bàn tạo áp suất có môi trường truyền áp suất là không khí, tiến hành kiểm tra như sau:

- Lắp các áp kế chuẩn (đo áp suất dư hoặc chân không) phù hợp theo chức năng của bàn tạo áp vào các vị trí lắp đặt áp kế và đóng van xả. Vận hành bàn tạo áp theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, tiến hành hút hoặc nén áp suất từ từ đến giới hạn làm việc lớn nhất của bàn tạo áp. Bàn tạo áp phải tạo được áp suất đến giới hạn làm việc lớn nhất, các cơ cấu vận hành phải hoạt động bình thường.

## 5.3 Kiểm tra đo lường

Bàn tạo áp được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

Xác định độ tụt áp, tăng áp suất:

- Tạo áp suất (áp suất dư hoặc chân không) đến áp suất làm việc lớn nhất của bàn tạo áp và duy trì áp suất này trong 20 min. Sau đó điều chỉnh giá trị áp suất đến đúng giá trị áp suất làm việc lớn nhất của bàn tạo áp. Giữ nguyên trạng thái và quan sát độ tụt áp suất hoặc tăng áp suất trên áp kế chuẩn sau thời gian 5 min.

- Sau 5 min đọc giá trị tụt áp suất hoặc tăng áp suất và ghi vào biên bản kiểm định theo mẫu phụ lục B.

- Độ tụt áp sau 5 min không được vượt quá 5% giới hạn áp suất làm việc tối đa.

Sau khi kiểm tra xong, từ từ giảm hoặc tăng áp suất trong hệ thống đến “0” và tháo áp kế chuẩn ra khỏi bàn tạo áp.

# 6 Xử lý chung

- Nếu sau khi kiểm định Bàn tạo áp đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì dán Tem kiểm định, dán Tem niêm phong (nếu cần); cấp Giấy chứng nhận kiểm định; ghi kết luận và đóng dấu nghiệp vụ vào lý lịch phương tiện đo;

- Chu kỳ kiểm định của Bàn tạo áp là 12 tháng;

- Nếu sau khi kiểm định Tên PTĐ không đạt một trong các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì cấp Biên bản kiểm định; ghi kết luận vào lý lịch phương tiện đo; xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

# Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

| TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG PHÒNG ĐO LƯỜNG NHIỆT - ÁP SUẤT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Tên phương tiện đo:  Bàn tạo áp

Ký hiệu:  								Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Đặc trưng đo lường:

- Phạm vi đo: (… đến …) bar

- Môi trường truyền áp suất:

Đơn vị sử dụng:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.062 : 2021

Phương tiện kiểm định: Áp kế chuẩn (… đến …) bar; Cấp chính xác:

Ngày kiểm định       tháng       năm 202…

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| NGƯỜI KIỂM ĐỊNH Cấp bậc Nguyễn Văn A | NGƯỜI SOÁT LẠI Cấp bậc Nguyễn Văn B |
| --- | --- |

Phụ lục A (Kết thúc)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

A.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

A.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

A.3 Kiểm tra đo lường:

Xác định độ tụt/ tăng áp suất

Bảng A.1 - Xác định độ tụt/ tăng áp suất

| Áp suất kiểm tra, bar | Áp suất hệ thống đọc trên áp kế chuẩn sau 5 min, bar | Độ tụt/ tăng áp suất sau 5 min, bar | Giá trị cho phép, bar |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

# Phụ lục B

(Quy định)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

| ĐƠN VỊ (2 cấp) |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày …. tháng ….. năm … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH Số: ……… Tên phương tiện ĐL-TN: Bàn tạo áp Ký hiệu: Số hiệu: Nước (hãng) sản xuất: Năm sản xuất : Đơn vị sử dụng: Đặc tính đo lường: - Phạm vi đo: (… đến …) bar - Môi trường truyền áp suất: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |  |  |  |
| THAM SỐ KIỂM ĐỊNH Độ tụt/ tăng áp suất sau 5 min |  |  | GIÁ TRỊ XÁC ĐỊNH … |  | GIÁ TRỊ CHO PHÉP … |  |
| Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.062 : 2021 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hiệu lực đến:……………/…………… * |  |  |  |  |  |  |
| Người kiểm soát (Chữ ký, họ tên) | Kiểm định viên (Chữ ký, họ tên) |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |  |  |
| (*)Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. |  |  |  |  |  | Tổng số trang:.... |