QTKĐ		 	        QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

QTKĐ 1.159 : 2021

ÁP KẾ PÍTTÔNG CÓ PHẠM VI ĐO (-1 ĐẾN 5 000) bar, CẤP CHÍNH XÁC ĐẾN 0,01

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TĐC ngày        tháng     năm 20

của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng)

HÀ NỘI - 2021

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng	5

2 Tài liệu viện dẫn	5

3 Các phép kiểm định	5

4 Phương tiện kiểm định	5

5 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định	6

5.1 Điều kiện kiểm định	6

5.2 Chuẩn bị kiểm định	7

6 Tiến hành kiểm định	9

6.1 Kiểm tra bên ngoài	9

6.2 Kiểm tra kỹ thuật	9

6.2.1 Kiểm tra phương của lực tác dụng và độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông	9

6.2.2 Kiểm tra độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất	10

6.2.3 Kiểm tra thời gian quay tự do của píttông	10

6.2.4 Kiểm tra tốc độ hạ của píttông	11

6.2.5 Kiểm tra độ nhạy của áp kế píttông	11

6.3 Kiểm tra đo lường	12

6.3.1 Xác định sai số khối lượng tương đối đĩa cân gốc, píttông, các quả cân	12

6.3.2 Xác định diện tích hiệu dụng	12

6.3.3 Xác định độ chính xác	15

7 Xử lý chung	20

Phụ lục A (Quy định) Mẫu biên bản kiểm định	21

Phụ lục B (Quy định) Mẫu biên bản kiểm định (không đạt)	24

Phụ lục C (Quy định) Mẫu giấy chứng nhận kiểm định	27

Phụ lục D (Quy định) Ví dụ tính toán kết quả kiểm định áp kế píttông	28

Lời nói đầu

Cơ quan biên soạn: Phòng Đo lường Nhiệt-Áp suất/Trung tâm Đo lường.

Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan trình duyệt: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan xét duyệt, ban hành: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu.

Áp kế píttông có phạm vi đo (-1 đến 5 000) bar, cấp chính xác đến 0,01

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Quy trình kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với:

- Áp kế píttông khí có phạm vi đo: (0,001 5 đến 7) MPa ở áp suất tuyệt đối và (-0,1 đến 100) MPa ở áp suất tương đối, có cấp chính xác đến 0,01;

- Áp kế píttông dầu có phạm vi đo: (- 0,1 đến 500) MPa, có cấp chính xác đến 0,01.

# 2 Tài liệu viện dẫn

- QTKĐ 1.010 : 2013 Quy trình kiểm định, Quả cân áp suất kiểu MП-600.

# 3 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 5.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 5.2 | + | + | + |
|  | - Kiểm tra phương của lực tác dụng và độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông | 5.2.1 | + | + | + |
|  | - Kiểm tra độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất | 5.2.2 | + | + | + |
|  | - Kiểm tra thời gian quay tự do của píttông | 5.2.3 | + | + | + |
|  | - Kiểm tra tốc độ hạ của píttông | 5.2.4 | + | + | + |
|  | - Kiểm tra độ nhạy của áp kế píttông | 5.2.5 | + | + | + |
| 3 | Kiểm tra đo lường | 5.3 | + | + | + |
|  | - Xác định sai số khối lượng tương đối đĩa cân gốc, píttông, các quả cân | 5.3.1 | + | + | + |
|  | - Xác định diện tích hiệu dụng | 5.3.2 | + | + | + |
|  | - Xác định độ chính xác | 5.3.3 | + | + | + |

# 4 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Độ chính xác hoặc sai số cho phép hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Áp kế píttông chuẩn | Phù hợp với áp kế cần kiểm định (sau đây viết tắt là AKKĐ) | - Trường hợp AKKĐ có độ chính xác < 0,01 %, độ không đảm bảo đo (sau đây viết tắt là ĐKĐBĐ) < 1/2 sai số cho phép của AKKĐ. - Trường hợp AKKĐ có độ chính xác từ 0,01 % đến 0,02 %, ĐKĐBĐ < 1/3 sai số cho phép của AKKĐ. - Trường hợp AKKĐ có độ chính xác > 0,02 %, ĐKĐBĐ < 1/4 sai số cho phép của AKKĐ. |
| 2 | Áp kế | < 30 Pa abs. | Sai số cho phép: ± 5 % |
| 3 | Nhiệt kế | (18 đến 28) oC | Sai số cho phép: ± 0,2 oC |
| 4 | Ẩm kế | (20 đến 90) % RH | Sai số cho phép: ± 10 %RH |
| 5 | Phương tiện đo áp suất khí quyển | (950 đến 1 050) hPa abs | Sai số cho phép: ± 0,3 hPa |
| 6 | Cảm biến đo độ cao | (0 đến 350) mm | Sai số cho phép: ± 0,5 mm |
| 7 | Phương tiện đo tốc độ hạ của píttông | (0 đến 50) mm | Sai số cho phép: ± 0,1 mm |
| 8 | Đồng hồ bấm giây điện tử | (0 đến 24) h; d = 0,01 s | Sai số cho phép: ± 4,8 s/d |
| 9 | Nhiệt kế đo nhiệt độ của píttông/xylanh của áp kế píttông chuẩn | Giới hạn đo trên đến 35 oC | Sai số cho phép: ± 0,2 oC |
| 10 | Ni vô |  | Sai số cho phép: ± 2' |
| 11 | Van thể tích không đổi | Chịu được áp suất lớn hơn khả năng đo của AKKĐ |  |
| 12 | Hệ thống tạo áp suất | Tạo được áp suất lớn hơn giới hạn đo trên của AKKĐ | Phải kín, tăng hoặc giảm áp suất đều đặn. Sau khi chịu tải ở giới hạn đo trên trong 15 min thì độ tụt áp ở giới hạn đo trên không vượt quá 5 % trong vòng 5 min |

CHÚ THÍCH: Các phương tiện kiểm định phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và còn trong thời hạn hiệu lực.

# 5 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 5.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (23 ± 5) oC, nhiệt độ không được thay đổi quá 2 oC/h;

- Độ ẩm tương đối: Û 80 %;

-  Phòng kiểm định phải thoáng khí, không có bụi, các chất ăn mòn, không bị đốt nóng từ một phía và không có rung động;

-  Kiểm soát cửa ra vào và các thao tác chuyển động, giữ cho áp suất không khí ổn định và không tạo ra các luồng không khí, nguồn nhiệt một phía ở quanh áp kế píttông.

## 5.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- Đặt phương tiện kiểm định và AKKĐ vào vị trí kiểm định ít nhất 2 h theo quy định tại 5.1;

- Đối với các áp kế píttông có ĐKĐBĐ < 0,015 % phải tiến hành đo nhiệt độ píttông-xylanh;

- Bơm tạo áp suất tuyệt đối được sử dụng cùng với thiết bị đo chân không để tạo môi trường áp suất tuyệt đối;

- Bơm hút chân không sử dụng khi hiệu chuẩn các AKKĐ là áp kế píttông đo áp suất chân không hoặc áp suất tuyệt đối;

- Đối với áp suất khí: Sử dụng nguồn khí khô và sạch ở nhiệt độ gần nhiệt độ môi trường; sử dụng van điều áp điều chỉnh áp suất vào cho tới giới hạn áp suất cần hiệu chuẩn; làm sạch chất lỏng trong ống nối;

- Đối với áp suất tuyệt đối: Sử dụng bơm cơ học và có bẫy lọc, dùng bơm tạo áp suất tuyệt đối để tạo áp suất tuyệt đối nhỏ hơn 10 Pa ở buồng chân không, đo áp suất chân không sau khi áp suất tuyệt đối trong buồng chân không đã ổn định;

- Đối với áp suất chất lỏng: Sử dụng chất lỏng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có thể sử dụng bộ chuyển đổi chất lỏng/chất lỏng khi môi trường truyền áp suất của chuẩn và AKKĐ khác nhau; Làm sạch các chất lỏng khác trong hệ thống, loại bỏ các bọt khí trong hệ thống tạo áp suất;

- Trong trường hợp cần thiết, tháo cụm píttông-xylanh ra khỏi hệ thống theo trình tự hướng  dẫn  kỹ  thuật  của  nhà  sản  xuất,  dùng  xà  phòng  tinh  khiết  rửa  sạch  bề  mặt píttông-xylanh, sau đó dùng vải khô mềm lau khô. Kiểm tra độ ăn mòn và các vết trầy xước bề mặt công tác của píttông-xylanh. Sử dụng dầu sạch để bôi trơn píttông-xylanh (áp dụng đối với áp kế píttông khí kiểu bôi trơn bằng dầu);

- Cách ly các thiết bị gây mất ổn định không khí như quạt thông gió, điều hoà;

- Lắp đặt và nối AKKĐ với áp kế píttông chuẩn;

- Bàn đặt các áp kế píttông phải cứng, không có rung động khi đặt toàn bộ tải trọng, kiểm tra thăng bằng ni vô;

- Lắp đặt sao cho mức chênh lệch điểm mốc cơ sở áp suất của hai thiết bị là nhỏ nhất;

- Kiểm tra phương thẳng đứng của píttông theo khuyến cáo của nhà sản xuất: Dùng ni vô gắn sẵn trên thiết bị hoặc của phòng thí nghiệm đặt trên đĩa cân gốc để điều chỉnh;

- Đặt tất cả các quả cân lên đĩa cân gốc và đặt ni vô lên trên cùng để kiểm tra lại;

- Dùng ống nối ngắn, tiết diện rộng (yêu cầu này quan trọng tại dải áp suất thấp);

Áp kế píttông chuẩn

Áp kế píttông cần kiểm định

Thiết bị xác định vị trí píttông

Cảm biến đo độ cao

Van thể tích không đổi

Bơm tạo áp

Bình dầu

Hình 1. Sơ đồ kết nối hệ thống chuẩn mẫu và AKKĐ chế độ đo áp suất tương đối

Hình 2. Sơ đồ kết nối hệ thống chuẩn mẫu và AKKĐ chế độ đo áp suất tuyệt đối

- Làm sạch, lau khô các quả cân (đảm bảo không bám dính tạp chất);

- Đảm bảo các ống nối sạch và kín;

- Lắp đặt các ống nối thích hợp kiểm soát dòng chảy tự nhiên chất lỏng trong ống;

- Lắp đặt phương tiện đo nhiệt độ phù hợp vào hệ thống;

- Phải  kiểm  tra  độ  sạch  của  dầu:  Nếu  không  đạt  yêu  cầu,  phải  đổ  hết  dầu trong  hệ thống ra và nạp dầu mới vào hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của áp kế píttông ở 50 % giới hạn đo trên. Nếu píttông hoạt động bình thường thì tiếp tục kiểm tra ở 100 % giới hạn đo trên;

- Xác định mốc cơ sở áp suất chuẩn của hai áp kế píttông. Mốc cơ sở này thường được xác định tại đáy của píttông khi píttông ở vị trí cân bằng. Chênh lệch chiều cao mốc cơ sở áp suất nên được giảm thiểu nhất có thể;

- Đối với áp suất tuyệt đối, phải dùng bơm chân không hút trước trong thời gian 30 min để hơi nước thoát hết ra khỏi buồng, dùng Nitơ khô làm chất khí công tác;

- Áp kế píttông chuẩn được ghép nối với AKKĐ chế độ đo áp suất tương đối và tuyệt đối, bố trí theo Hình 1 và Hình 2.

# 6 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra nào đó không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

## 6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các nội dung và yêu cầu sau:

- Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của AKKĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, chỉ thị, ký nhãn hiệu của phương tiện đo, tài liệu và phụ tùng kèm theo;

- AKKĐ phải có đầy đủ ký mã hiệu, số chế tạo, phạm vi đo, nơi sản xuất, giá trị gia tốc trọng trường được áp dụng đối với áp suất danh nghĩa được ghi khắc trên các quả cân;

- Trên các quả cân phải được ghi khắc giá trị áp suất danh nghĩa tương ứng, đơn vị đo áp suất, số hiệu quả cân; các quả cân có cùng giá trị áp suất danh nghĩa phải có kích thước, hình dáng giống nhau, không bị rỉ, xước và không bị bám dính vào nhau;

- Píttông phải quay và chuyển động nhẹ nhàng trong xi lanh đo;

- Píttông và đĩa cân gốc phải được lắp chặt vào nhau.

## 6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các nội dung và yêu cầu sau:

### 6.2.1 Kiểm tra phương của lực tác dụng và độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông

- Dùng bơm nén đưa píttông lên vị trí làm việc;

- Đặt ni vô lên đĩa cân gốc kiểm tra theo hai hướng vuông góc với nhau;

- Độ lệch vượt quá 5’ thì phải điều chỉnh cho đạt yêu cầu.

### 6.2.2 Kiểm tra độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất

Đối với AKKĐ đo áp suất dư thì phải kiểm tra độ kín tại giới hạn đo trên, đối với AKKĐ đo áp suất chân không và áp suất tuyệt đối thì phải kiểm tra độ kín ở cả giới hạn đo trên và giới hạn đo dưới.

Thực hiện kiểm tra độ kín như sau:

-  Sau khi đã tiến hành các bước kiểm tra tại 5.2, tạo áp suất tới áp suất giới hạn và chịu tải 15 min. Độ tụt áp suất phải đạt yêu cầu quy định tại Mục 12, Bảng 2;

-  Duy trì áp suất ở giá trị giới hạn, dùng đồng hồ bấm giây, trong khoảng thời gian 5 min xác định tốc độ hạ của píttông đo, được kí hiệu là Vt1;

-  Đóng van để tách biệt giữa hệ thống tạo áp và píttông/xy lanh. Chú ý phải chỉnh để píttông ở vị trí làm việc, xác định tốc độ hạ của píttông đo lúc này, được ký hiệu là Vt2;

-  Tốc độ hạ Vt1 không được lớn hơn 110 % tốc độ hạ Vt2.

### 6.2.3 Kiểm tra thời gian quay tự do của píttông

Thời gian quay tự do là khoảng thời gian mà píttông tự quay trong xylanh đo sau khi nó đã đạt một vận tốc góc nhất định và không có ngoại lực tác dụng thêm.

Thời gian quay tự do của píttông được xác định trong các điều kiện sau:

-  Môi trường truyền áp suất phải phù hợp với môi trường mà nhà sản xuất quy định;

-  Ở áp suất bằng 20 % giới hạn đo trên;

-  Vận tốc góc ban đầu: (30 ± 1,5) r/min;

-  Ở nhiệt độ tiêu chuẩn của píttông/xy lanh hoặc lệch với nhiệt độ tiêu chuẩn được nhà sản xuất cho phép;

-  Xác định thời gian quay tự do khi píttông quay cùng chiều và ngược chiều kim đồng hồ.

Trong trường hợp chênh lệch nhiệt độ píttông/ xilanh lớn hơn 3 oC so với nhiệt độ tiêu chuẩn do nhà sản xuất quy định, thời gian quay tự do được tính như sau:

trong đó:

là thời gian quay tự do ở nhiệt độ tiêu chuẩn, s;

là thời gian quay tự do ở nhiệt độ t, s;

là độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ tiêu chuẩn, cSt;

là độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ t, cSt.

Sai số cho phép của các phép đo đối với:

-  Thời gian quay tự do: ± 10 s;

-  Nhiệt độ môi trường truyền áp suất: ± 0,5 oC;

-  Vận tốc góc ban đầu: ± 1,5 r/min.

Thời gian quay tự do của píttông phải lớn hơn hoặc bằng giá trị quy định tại Bảng 3.

Bảng 3 - Giá trị nhỏ nhất cho phép của thời gian quay tự do của píttông

Đơn vị: min

| Giới hạn đo, MPa | Cấp chính xác hoặc độ chính xác (%) của AKKĐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
| Từ -0,1 đến 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lớn hơn 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |

### 6.2.4 Kiểm tra tốc độ hạ của píttông

Tốc độ hạ của píttông được xác định trong các điều kiện sau:

- Môi trường truyền áp suất phải phù hợp với môi trường mà nhà sản xuất quy định;

- Ở áp suất 100 % giới hạn đo trên;

- Ở nhiệt độ tiêu chuẩn, hoặc lệch với nhiệt độ tiêu chuẩn mà nhà sản xuất cho phép;

- Píttông đo được khoá kín và tách biệt với hệ thống tạo áp.

Trường hợp chênh lệch nhiệt độ píttông so với nhiệt độ tiêu chuẩn lớn hơn 3 oC thì tốc độ hạ của píttông tính như sau:

trong đó:

là tốc độ hạ của píttông ở nhiệt độ tiêu chuẩn, mm/min;

là tốc độ hạ của píttông ở nhiệt độ t, mm/min;

là độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ tiêu chuẩn, cSt;

là độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ t, cSt.

Tốc độ hạ của píttông là giá trị trung bình của ba lần đo và không vượt quá 5 % so với giá trị quy định tại Bảng 4.

Bảng 4 - Tốc độ hạ cho phép của píttông

Đơn vị: mm/min

| Môi trường truyền áp suất | Giới hạn đo trên P, MPa | Cấp chính xác hoặc độ chính xác (%) của AKKĐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
| Khí | 0,001 5 < P Û 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
|  | P > 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
| Chất lỏng | - 0,1 < P Û 6 | 0,4 | 0,4 | 1 | 2 | 3 |
|  | P > 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |

### 6.2.5  Kiểm tra độ nhạy của áp kế píttông

Độ nhạy của AKKĐ được xác định khi áp kế píttông chuẩn, AKKĐ ở vị trí cân bằng tại  áp suất bằng 10 % giá trị đo trên của áp kế cần kiểm định. AKKĐ được gọi là nhạy khi đặt một khối lượng tương đương với áp suất bằng 10 % sai số cơ bản lên píttông của AKKĐ thì cân bằng áp suất bị phá vỡ và độ hạ của các píttông thay đổi rõ ràng.

## 6.3 Kiểm tra đo lường

Áp kế píttông được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

### 6.3.1 Xác định sai số khối lượng tương đối đĩa cân gốc, píttông, các quả cân

- Khối lượng thực tế Mi của đĩa cân gốc, píttông và các quả cân được xác định theo phương pháp quy định tại quy trình kiểm định Quả cân áp suất kiểu MП-600 QTKĐ 1.010 : 2013.

- Khối lượng danh nghĩa của đĩa cân gốc, píttông, các quả cân xác định theo công thức:

trong đó:

P là áp suất chuẩn, Pa;

A0 là diện tích hiệu dụng của pittông được xác định tại 6.3.2, Pa;

g0 là gia tốc trọng trường khắc độ quả cân do nhà sản xuất cung cấp, m/s2;

g là gia tốc trọng trường nơi thực hiện kiểm định, m/s2;

là khối lượng riêng không khí nơi đo, kg/cm3;

là khối lượng riêng vật liệu chế tạo đĩa cân gốc, píttông, các quả cân, kg/cm3.

Sai số khối lượng tương đối giữa khối lượng thực tế và khối lượng danh nghĩa của cân gốc, píttông, các quả cân như sau:

Giá trị trên không được lớn hơn giá trị cho phép quy định tại Bảng 5.

Bảng 5 – Sai số khối lượng tương đối cho phép của đĩa cân gốc, píttông và các quả cân

| Cấp chính xác hoặc độ chính xác (%) của AKKĐ | Giá trị sai số khối lượng tương đối cho phép của đĩa cân gốc, píttông đo, các quả cân của AKKĐ |
| --- | --- |
| 0,01 | 1,5 × 10-5 |
| 0,02 | 1,5 × 10-5 |
| 0,05 | 5,0 × 10-5 |
| 0,1 | 16 × 10-5 |
| 0,2 | 16 × 10-5 |

### 6.3.2 Xác định diện tích hiệu dụng

6.3.2.1 Xác định điểm áp suất kiểm định

Việc kiểm định phải thực hiện ở các điểm đo phân bố trên toàn bộ thang đo khi tăng và giảm áp suất theo quy định tại Bảng 6.

Bảng 6 - Điểm áp suất kiểm định

| Cấp chính xác hoặc độ chính xác (%) của AKKĐ | Số lượng điểm đo | Giá trị áp suất tính bằng (%) so với giới hạn đo trên của AKKĐ |
| --- | --- | --- |
| 0,01 đến 0,05 | 10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
| > 0,05 | 6 | 10, 20, 40, 60, 80, 100 |

- Kiểm tra chênh lệch chiều cao giữa đáy của píttông chuẩn và AKKĐ

Khi cân bằng áp suất, chênh lệch chiều cao giữa đáy của píttông chuẩn và AKKĐ phải được xác định chính xác sao cho sai số do cột chất lỏng gây ra không được vượt quá 10 % sai số cho phép của AKKĐ;

- Trong quá trình cân bằng, píttông phải quay để đảm bảo nhạy và giảm ma sát. Các píttông ở vị trí cân bằng áp suất khi: Tốc độ hạ của các píttông không vượt quá giá trị cho phép tại Bảng 4 và khi bỏ vào hoặc lấy đi một khối lượng tương đương với áp suất bằng 10 % sai số cho phép của AKKĐ thì tốc độ hạ của các píttông thay đổi rõ rệt hay thế cân bằng bị phá vỡ.

6.3.2.2 Quá trình tính toán

- Áp suất chuẩn trong chế độ đo áp suất tương đối tại điểm kiểm tra thứ i ứng với điểm mốc cơ sở áp suất của áp kế píttông chuẩn được tính theo công thức sau:

trong đó:

là tổng khối lượng của píttông chuẩn, đĩa cân và các quả cân chuẩn trên áp kế píttông chuẩn tại điểm kiểm tra thứ i, kg;

g là gia tốc trọng trường nơi đo, m/s2;

là khối lượng riêng của không khí, được tính theo công thức (4) , kg/m3;

là khối lượng riêng của píttông chuẩn, đĩa cân và các quả cân chuẩn, kg/m3;

là hệ số sức căng bề mặt của chất lỏng, N/m;

là chu vi của píttông chuẩn, m;

là diện tích hiệu dụng của píttông của áp kế píttông chuẩn, m2;

là hệ số giãn nở do áp suất của píttông chuẩn, 1/Pa;

lần lượt là hệ số giãn nở nhiệt của píttông chuẩn, xylanh chuẩn, 1/oC;

là nhiệt độ của píttông/xylanh chuẩn, oC;

là nhiệt độ tiêu chuẩn: 23 oC;

là khối lượng riêng của chất lỏng, kg/m3;

h là khoảng cách giữa hai mặt đáy của hai píttông, m.

Khối lượng riêng không khí được tính theo công thức sau:

trong đó:

là áp suất không khí, hPa;

là độ ẩm tương đối không khí, %;

là nhiệt độ không khí, oC.

- Áp suất chuẩn trong chế độ đo áp suất tuyệt đối được tính theo công thức sau:

trong đó:

là áp suất tuyệt đối tại đáy píttông, Pa;

là áp suất dư trong buồng chân không tuyệt đối, Pa.

- Vị trí đáy của píttông khi cân bằng là vị trí trùng với mốc cơ sở áp suất của hai áp kế píttông. Trường hợp hai mốc cơ sở áp suất lệch nhau một khoảng Δh, cần thực hiện bù áp suất. Giá trị áp suất sau khi bù Pm , tùy trường hợp cụ thể, được tính như sau:

Đối với áp suất dư:

trong đó:

là giá trị áp suất chuẩn tại mốc cơ sở, Pa.

Đối với áp suất tuyệt đối:

trong đó:

là chiều cao chênh lệch mốc cơ sở giữa 2 áp kế píttông, Pa.

Dấu “±” trong các công thức (6) và (7) được xác định như sau: lấy dấu “+” khi mốc cơ sở áp suất của áp kế cần kiểm định nằm cao hơn vị trí làm việc của áp kế chuẩn và ngược lại, lấy dấu “-” khi mốc cơ sở áp suất của áp kế cần kiểm định nằm thấp hơn vị trí làm việc của áp kế chuẩn.

- là diện tích hiệu dụng của píttông của AKKĐ tại điểm kiểm tra thứ i được tính từ  công thức sau:

trong đó:

là tổng khối lượng của píttông, đĩa cân và các quả cân trên AKKĐ tại điểm kiểm tra thứ i, kg;

g là gia tốc trọng trường nơi đo, m/s2;

là khối lượng riêng của píttông, đĩa cân và các quả cân của AKKĐ, kg/m3;

là chu vi píttông của AKKĐ, m;

là hệ số giãn nở do áp suất của píttông của AKKĐ, 1/Pa;

lần lượt là hệ số giãn nở nhiệt của píttông và xylanh của AKKĐ, 1/oC;

là nhiệt độ píttông/xilanh của AKKĐ, oC;

là nhiệt độ tiêu chuẩn: 23 oC.

- Xác định hệ số tuyến tính R

Đặt:  và ta có:

trong đó:

n là số điểm kiểm định;

a, b là các tham số.

Trường hợp R < 0,8:

Diện tích hiệu dụng píttông của AKKĐ và hệ số giãn nở áp suất λ xác định như sau:

| λ = 0 |  |
| --- | --- |

Trường hợp R  0,8:

So sánh A0t với giá trị diện tích hiệu dụng do nhà sản xuất công bố

### 6.3.3 Xác định độ chính xác

6.3.3.1 Ước lượng ĐKĐBĐ kiểu A của AKKĐ

Trường hợp R < 0,8:

ĐKĐBĐ kiểu A của diện tích hiệu dụng được tính bằng:

ĐKĐBĐ kiểu A tính theo giá trị áp suất p được tính bằng:

Trường hợp R  0,8:

ĐKĐBĐ kiểu A của diện tích hiệu dụng được tính bằng:

Độ lệch chuẩn của Y là Sy:

Độ lệch chuẩn của a là Sa:

Độ lệch chuẩn của b là Sb:

Hệ tương quan r(a,b) được tính:

Độ không đảm bảo kiểu A của diện tích hiệu dụng được tính bằng:

ĐKĐBĐ kiểu A tính theo giá trị áp suất p được tính bằng:

6.3.3.2 Ước lượng ĐKĐBĐ kiểu B

6.3.3.2.1 ĐKĐBĐ của giá trị áp suất chuẩn

- Độ lặp lại giá trị áp suất chuẩn lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc lấy từ tính toán thực nghiệm cho từng điểm đo.

trong đó:

là độ lệch áp suất của chuẩn tại điểm áp suất p = 0 do các đại lượng ảnh hưởng gây ra.

- ĐKĐBĐ diện tích hiệu dụng  lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn (k = 2):

- ĐKĐBĐ hệ số dãn nở áp suất lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn (k = 2):

- ĐKĐBĐ khối lượng quả cân, píttông lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn (k = 2):

- ĐKĐBĐ nhiệt độ píttông/xylanh . Nhiệt độ píttông/xylanh đo trực tiếp với điều kiện nhiệt độ duy trì trong khoảng ± 1 oC và ĐKĐBĐ có thể được lấy bằng: U(t) = 2 oC.

- ĐKĐBĐ hệ số dãn nở nhiệt . ĐKĐBĐ của hệ số dãn nở nhiệt có thể lấy bằng 10 % và độ lệch so với nhiệt độ chuẩn là 2 oC.

- ĐKĐBĐ gia tốc trọng trường lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Trường hợp gia tốc trọng trường tính theo vĩ độ, độ cao so với mặt nước biển của nơi đo thì U(g) có thể lấy bằng: .

Công thức tính gia tốc trọng trường theo vĩ độ và độ cao so với mặt nước biển:

| g = 9,780 318 4 × {1,0 + [0,005 302 4 × sin2(θ)] – [0,000 005 9 × sin2(2θ)]} – 0,000 003 086 × h0 |  |
| --- | --- |

trong đó:

là vĩ độ nơi đo, o ;

h0 là độ cao so với mực nước biển, m.

- ĐKĐBĐ khối lượng riêng không khí . Giá trị của khối lượng riêng không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,2 kg/m3 , nhưng do áp suất khí quyển, nhiệt độ môi trường, độ ẩm tương đối thay đổi nên khối lượng riêng không khí có thể thay đổi tối đa ± 5 % và ĐKĐBĐ khối lượng riêng không khí có thể lấy bằng: .

- ĐKĐBĐ chênh lệch chiều cao cột môi chất truyền áp suất (chất lỏng) , tối đa với:  U(Δh) = 2 mm, k = 3:

- ĐKĐBĐ lực tác dụng theo phương thẳng đứng . Lực tác dụng theo phương thẳng đứng: . Trong trường hợp khi , ĐKĐBĐ theo  ước lượng bằng:  và lấy theo phân bố hình chữ nhật.

- ĐKĐBĐ khối lượng riêng các quả cân , k = 2:

- ĐKĐBĐ khối lượng riêng môi chất truyền áp suất , k = 2:

- ĐKĐBĐ chu vi píttông , k = 2:

- ĐKĐBĐ hệ số sức căng bề mặt , k = 2:

ĐKĐBĐ tổng hợp giá trị áp suất chuẩn :

6.3.3.2.2 ĐKĐBĐ lực tác dụng lên píttông của AKKĐ, gồm các thành phần:

- ĐKĐBĐ diện tích hiệu dụng  được lấy từ kết quả hiệu chuẩn (k = 2):

- ĐKĐBĐ hệ số dãn nở áp suất được lấy từ kết quả hiệu chuẩn (k = 2):

- ĐKĐBĐ khối lượng quả cân và píttông  được lấy từ kết quả hiệu chuẩn (k = 2):

- ĐKĐBĐ nhiệt độ píttông/xy lanh , :

- ĐKĐBĐ hệ số dãn nở nhiệt . ĐKĐBĐ hệ số dãn nở nhiệt có thể lấy bằng 10 % và độ lệch so với nhiệt độ chuẩn là 2 oC:

- ĐKĐBĐ gia tốc trọng trường , k = 3:

- ĐKĐBĐ khối lượng riêng không khí , k = 3:

- ĐKĐBĐ lực tác dụng so với phương thẳng đứng :

- ĐKĐBĐ khối lượng riêng các quả cân , k = 2:

- ĐKĐBĐ chu vi píttông , k = 2:

- ĐKĐBĐ hệ số sức căng bề mặt , k = 2:

ĐKĐBĐ tổng hợp của lực tác dụng lên píttông của AKKĐ:

6.3.3.2.3 ĐKĐBĐ tổng hợp:

6.3.3.2.4 ĐKĐBĐ mở rộng:

6.3.3.3 Sai số áp suất tính theo gia tốc trọng trường tại nơi đo (g) so với áp suất danh nghĩa (gs):

Nếu áp suất danh nghĩa trên quả cân được ghi khắc theo gia tốc trọng trường nơi đo thì sai số áp suất tính theo gia tốc trọng trường tại nơi đo bằng 0.

6.3.3.4 Độ chính xác (sai số tương đối) của áp kế píttông tại nơi đo (g) được tính bằng công thức:

Nếu áp suất danh nghĩa trên quả cân được ghi khắc theo gia tốc trọng trường nơi đo thì độ chính xác của áp kế píttông tại nơi đo (g) được tính bằng:

Kết quả đo đạt yêu cầu nếu độ chính xác nằm trong giới hạn cho phép được quy định tại thông số kỹ thuật của AKKĐ.

# 7 Xử lý chung

- Nếu sau khi kiểm định áp kế píttông đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì dán Tem kiểm định, dán Tem niêm phong (nếu cần); cấp Giấy chứng nhận kiểm định; ghi kết luận và đóng dấu kiểm định vào lý lịch phương tiện đo;

- Nếu sau khi kiểm định áp kế píttông không đạt một trong các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì cấp Biên bản kiểm định không đạt (nếu cần); ghi kết luận vào lý lịch phương tiện đo; xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có);

- Chu kỳ kiểm định của áp kế píttông là 02 năm.

# Phụ lục A

# (Quy định)

# Mẫu biên bản kiểm định

| ĐƠN VỊ (2 cấp) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Địa danh), ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số: ….

Tên trang bị ĐL-TN:

Ký hiệu:  																			Số hiệu:

Nước (hãng) sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Phạm vi đo:

- Cấp chính xác:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp kiểm định:

Phương tiện kiểm định:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Ngày kiểm định:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| KIỂM ĐỊNH VIÊN (Chữ ký) Họ và tên | NGƯỜI KIỂM SOÁT (Chữ ký) Họ và tên |
| --- | --- |

Phụ lục A (tiếp theo)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

A.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

A.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

Bảng A.1 – Phương của lực tác dụng và độ kín

| Thông số kiểm tra | Giá trị xác định | Giá trị cho phép |
| --- | --- | --- |
| Độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông |  |  |
| Độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất |  |  |

Bảng A.2 – Thời gian quay tự do

| Nhiệt độ | Kết quả |  | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cùng chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ |  |  |

Bảng A.3 – Tốc độ hạ píttông

| Nhiệt độ | Kết quả |  |  | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượt 1 | Lượt 2 | Lượt 3 |  |  |

A.3 Kiểm tra đo lường:

A.3.1 Xác định sai số khối lượng tương đối đĩa cân gốc, píttông, các quả cân

Bảng A.4 - Khối lượng đĩa cân gốc, píttông, các quả cân

| TT | Tên, mã số | Khối lượng danh nghĩa, kg | Khối lượng thực tế, kg | Sai số khối lượng quả cân, kg | Sai số tương đối khối lượng đĩa cân gốc, píttông, các quả cân, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Giá trị xác định | Giá trị cho phép |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục A (kết thúc)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

A.3.2 Xác định diện tích hiệu dụng

Bảng A.5 - Kết quả cân bằng áp suất

| TT | Áp suất danh nghĩa | Áp kế píttông chuẩn |  |  |  | Áp kế píttông cần kiểm định |  |  |  | Áp suất khí quyển, hPa | Độ ẩm môi trường, %RH | Nhiệt độ môi trường, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quả cân chuẩn | Số gam thêm vào | Tổng khối lượng | Nhiệt độ pít tông | Quả cân | Số gam thêm vào | Tổng khối lượng | Nhiệt độ pít tông |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diện tích hiệu dụng của píttông:  	Ao  =

Hệ số dãn nở áp suất:     						λ =

A.3.3 Xác định độ chính xác

Độ không đảm bảo đo:					    uC =

U(p) = 					(với k = 2)

Độ chính xác:											   d =

A.4 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

# Phụ lục B

# (Quy định)

# Mẫu biên bản kiểm định (không đạt)

| ĐƠN VỊ (2 cấp) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Địa danh), ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số: ….

Tên trang bị ĐL-TN:

Ký hiệu:  																			Số hiệu:

Nước (hãng) sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Phạm vi đo:

- Cấp chính xác:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp kiểm định:

Phương tiện kiểm định:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Ngày kiểm định:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| NGƯỜI KIỂM SOÁT (Chữ ký) Họ và tên | KIỂM ĐỊNH VIÊN (Chữ ký) Họ và tên | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Chữ ký Dấu hành chính) Cấp bậc Họ và tên |
| --- | --- | --- |

Phụ lục B (tiếp theo)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

B.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

B.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

Bảng B.1 – Phương của lực tác dụng và độ kín

| Thông số kiểm tra | Giá trị xác định | Giá trị cho phép |
| --- | --- | --- |
| Độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông |  |  |
| Độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất |  |  |

Bảng B.2 – Thời gian quay tự do

| Nhiệt độ | Kết quả |  | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cùng chiều kim đồng hồ | Ngược chiều kim đồng hồ |  |  |

Bảng B.3 – Tốc độ hạ píttông

| Nhiệt độ | Kết quả |  |  | Giá trị trung bình | Giá trị chuyển đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lượt 1 | Lượt 2 | Lượt 3 |  |  |

B.3 Kiểm tra đo lường:

B.3.1 Xác định sai số khối lượng tương đối đĩa cân gốc, píttông, các quả cân

Bảng B.4 - Khối lượng đĩa cân gốc, píttông, các quả cân

| TT | Tên, mã số | Khối lượng danh nghĩa, kg | Khối lượng thực tế, kg | Sai số khối lượng quả cân, kg | Sai số tương đối khối lượng đĩa cân gốc, píttông, các quả cân, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Giá trị xác định | Giá trị cho phép |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục B (kết thúc)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

B.3.2 Xác định diện tích hiệu dụng

Bảng B.5 - Kết quả cân bằng áp suất

| TT | Áp suất danh nghĩa | Áp kế píttông chuẩn |  |  |  | Áp kế píttông cần kiểm định |  |  |  | Áp suất khí quyển, hPa | Độ ẩm môi trường, %RH | Nhiệt độ môi trường, oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quả cân chuẩn | Số gam thêm vào | Tổng khối lượng | Nhiệt độ pít tông | Quả cân | Số gam thêm vào | Tổng khối lượng | Nhiệt độ pít tông |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diện tích hiệu dụng của píttông:  	Ao  =

Hệ số dãn nở áp suất:     						λ =

B.3.3 Xác định độ chính xác

Độ không đảm bảo đo:					    uC =

U(p) = 					(với k = 2)

Độ chính xác:											   d =

B.4 Kết luận: Không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

# Phụ lục C

# (Quy định)

# Mẫu giấy chứng nhận kiểm định

| ĐƠN VỊ (2 cấp) |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày …. tháng ….. năm … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH Số: ……… Tên phương tiện ĐL-TN: Áp kế píttông Ký hiệu: Số hiệu: Nước (hãng) sản xuất: Năm sản xuất : Đơn vị sử dụng: Đặc tính đo lường: - Phạm vi đo: - Cấp chính xác: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |  |  |  |
| THAM SỐ KIỂM ĐỊNH Sai số khối lượng tương đối đĩa cân gốc, píttông, các quả cân lớn nhất Diện tích hiệu dụng A0 Độ chính xác Công thức tính áp suất: - M: Khối lượng các quả cân và đĩa cân gốc, kg; - g: Gia tốc trọng trường tại nơi đo, m/s². |  |  | GIÁ TRỊ XÁC ĐỊNH P=(0,999 85×M×g)/A0 |  | GIÁ TRỊ CHO PHÉP |  |
| Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.159 : 2021 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hiệu lực đến:……………/…………… * |  |  |  |  |  |  |
| Người kiểm soát (Chữ ký, họ tên) | Kiểm định viên (Chữ ký, họ tên) |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |  |  |
| (*)Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. |  |  |  |  |  | Tổng số trang:.... |

# Phụ lục D

# (Quy định)

Ví dụ tính toán kết quả kiểm định áp kế píttông

Áp kế píttông chuẩn: RUSKA 2465

A0s = 1,96×10-4 m2

U(A0s) = 3,73×10-9 m2

Hệ số nở píttông và xy lanh do áp suất λ = 7,80×10-14 1/Pa

Hệ số nhiệt của píttông và xy lanh chuẩn: 9,10×10-6 1/oC

Hệ số sức căng bề mặt: 0,030 93 N/m

Khối lượng riêng của không khí: 1,2 kg/m3

Khối lượng riêng các quả cân của chuẩn: 8 000 kg/m3

Khối lượng riêng các quả cân của áp kế đo: 8 000 kg/m3

Khối lượng riêng của chất lỏng: 912 kg/m3

Gia tốc trọng trường: 9,786 689 27 m/s2

Chiều cao cột chất lỏng: 0,089 m

Hệ số nhiệt của píttông và xylanh đo: 9,10×10-6 1/oC

Áp kế píttông cần kiểm định: AMETEK HK

Phạm vi đo (0 đến 50) bar

Độ chính xác: ± 0,025 %

Hệ số nở píttông và xy lanh do áp suất λ = 7,80×10-14 1/Pa

Hệ số nhiệt của píttông và xy lanh chuẩn: 9,10×10-6 1/oC

Hệ số sức căng bề mặt: 0,030 93 N/m

Khối lượng riêng các quả cân của chuẩn: 8 000 kg/m3

Khối lượng riêng các quả cân của áp kế đo: 8 000 kg/m3

Khối lượng riêng của chất lỏng: 912 kg/m3

Gia tốc trọng trường: 9,784 825 30 m/s2

Hệ số nhiệt của píttông và xylanh đo: 9,10×10-6 1/oC

Phụ lục D (tiếp theo)

Kết quả kiểm định

| Áp suất danh nghĩa, bar | Chuẩn |  |  | Điều kiện môi trường |  |  | Đối tượng hiệu chuẩn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quả cân số | Số gam thêm, g | Nhiệt độ Píttông, oC | Nhiệt độ, oC | Độ ẩm, %RH | Áp suất, hPa | Quả cân số | Số gam thêm,g | Nhiệt độ píttông, oC |
| 5,0 | G.1.2.21.23.25 | 128,5 | 19 | 19,2 | 60 | 1009,8 | G.1 | 0 | 19 |
| 10,0 | G.1.2.3.4.21.23.25 | 154 | 19 | 19,3 | 60 | 1009,7 | G.1.2 | 0 | 19 |
| 15,0 | G.1.2.3.4.5.6.21.23.25 | 180 | 19 | 19,3 | 59 | 1009,6 | G.1.2.3 | 0 | 19 |
| 20,0 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.21.23.25.26 | 6,5 | 19 | 19,4 | 59 | 1009,6 | G.1.2.3.4 | 0 | 19 |
| 25,0 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.21.23.25.26 | 32,4 | 19 | 19,4 | 59 | 1009,6 | G.1.2.3.4.5 | 0 | 19 |
| 30,0 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.21.23.25.26 | 58,6 | 19 | 19,5 | 59 | 1009,6 | G.1.2.3.4.5.6 | 0 | 19 |
| 35,0 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.21.23.25.26 | 84,7 | 19 | 19,5 | 59 | 1009,5 | G.1.2.3.4.5.6.7 | 0 | 19 |
| 40,0 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.21.23.25.26 | 111 | 19 | 19,6 | 59 | 1009,4 | G.1.2.3.4.5.6.7.8 | 0 | 19 |
| 45,0 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.21.23.25.26 | 137 | 19 | 19,6 | 59 | 1009,3 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 0 | 19 |
| 50,0 | G..1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.23.25.26 | 160 | 19 | 19,7 | 59 | 1009,2 | G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 0 | 19 |

Tính diện tích hiệu dụng của áp kế píttông cần kiểm định At(p)

| Áp suất danh nghĩa, bar | Ms, kg | Mt , kg | Fs, N | A0s(1+λP), m2 | P, Pa | Pchất lỏng , Pa | Pt, Pa | Ft, N | At, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 1,042860E+01 | 4,287040E+00 | 1,020550E+02 | 1,961400E-04 | 5,203190E+05 | -7,943660E+02 | 5,211130E+05 | 4,195360E+01 | 8,050770E-05 |
| 10,0 | 2,045420E+01 | 8,403540E+00 | 2,001650E+02 | 1,961400E-04 | 1,020520E+06 | -7,943660E+02 | 1,021320E+06 | 8,223740E+01 | 8,052100E-05 |
| 15,0 | 3,048030E+01 | 1,252020E+01 | 2,982800E+02 | 1,961400E-04 | 1,520750E+06 | -7,943660E+02 | 1,521550E+06 | 1,225220E+02 | 8,052490E-05 |
| 20,0 | 4,050700E+01 | 1,663670E+01 | 3,964010E+02 | 1,961400E-04 | 2,021010E+06 | -7,943660E+02 | 2,021800E+06 | 1,628070E+02 | 8,052550E-05 |
| 25,0 | 5,053300E+01 | 2,075340E+01 | 4,945150E+02 | 1,961400E-04 | 2,521230E+06 | -7,943660E+02 | 2,522030E+06 | 2,030920E+02 | 8,052720E-05 |
| 30,0 | 6,055930E+01 | 2,487000E+01 | 5,926310E+02 | 1,961400E-04 | 3,021470E+06 | -7,943660E+02 | 3,022260E+06 | 2,433770E+02 | 8,052800E-05 |
| 35,0 | 7,058550E+01 | 2,898660E+01 | 6,907470E+02 | 1,961400E-04 | 3,521700E+06 | -7,943660E+02 | 3,522500E+06 | 2,836620E+02 | 8,052870E-05 |
| 40,0 | 8,061190E+01 | 3,310320E+01 | 7,888640E+02 | 1,961400E-04 | 4,021940E+06 | -7,943660E+02 | 4,022740E+06 | 3,239470E+02 | 8,052900E-05 |
| 45,0 | 9,063880E+01 | 3,721990E+01 | 8,869870E+02 | 1,961400E-04 | 4,522210E+06 | -7,943660E+02 | 4,523010E+06 | 3,642320E+02 | 8,052870E-05 |
| 50,0 | 1,006620E+02 | 4,133650E+01 | 9,850730E+02 | 1,961400E-04 | 5,022290E+06 | -7,943660E+02 | 5,023090E+06 | 4,045170E+02 | 8,053160E-05 |

Phụ lục D (tiếp theo)

Tính ĐKĐBĐ kiểu A

| n | Xi(Ps) | Yi(At) | Xi2 | Yi2 | XiYi | (Yi-a-bXi)2 | uA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,211130E+05 | 8,050770E-05 | 2,715588E+11 | 6,481490E-09 | 4,195361E+01 | 8,744022E-17 | 2,487181E-09 |
| 2 | 1,021320E+06 | 8,052100E-05 | 1,043095E+12 | 6,483631E-09 | 8,223771E+01 | 4,543562E-18 | 2,109430E-09 |
| 3 | 1,521550E+06 | 8,052490E-05 | 2,315114E+12 | 6,484260E-09 | 1,225227E+02 | 1,775772E-17 | 1,774076E-09 |
| 4 | 2,021800E+06 | 8,052550E-05 | 4,087675E+12 | 6,484356E-09 | 1,628065E+02 | 8,978086E-18 | 1,509662E-09 |
| 5 | 2,522030E+06 | 8,052720E-05 | 6,360635E+12 | 6,484630E-09 | 2,030920E+02 | 8,287333E-18 | 1,358298E-09 |
| 6 | 3,022260E+06 | 8,052800E-05 | 9,134056E+12 | 6,484759E-09 | 2,433766E+02 | 3,464066E-18 | 1,358299E-09 |
| 7 | 3,522500E+06 | 8,052870E-05 | 1,240801E+13 | 6,484872E-09 | 2,836623E+02 | 5,529281E-19 | 1,509670E-09 |
| 8 | 4,022740E+06 | 8,052900E-05 | 1,618244E+13 | 6,484920E-09 | 3,239472E+02 | 5,991032E-19 | 1,774080E-09 |
| 9 | 4,523010E+06 | 8,052870E-05 | 2,045762E+13 | 6,484872E-09 | 3,642321E+02 | 8,362134E-18 | 2,109464E-09 |
| 10 | 5,023090E+06 | 8,053160E-05 | 2,523143E+13 | 6,485339E-09 | 4,045175E+02 | 3,271624E-18 | 2,487118E-09 |
| Tổng | 2,772141E+07 | 8,052523E-04 | 9,749163E+13 | 6,484313E-08 | 2,232348E+03 | 1,432568E-16 |  |
|  | R= | 8,096097×10-01 |  |  |  |  |  |
|  | a= | 8,051516×10-05 |  |  |  |  |  |
|  | b= | 3,633474×10-15 | L = | 4,512782×10-11 |  |  |  |
|  | Sy= | 4,231678×10-09 | U(λ) = | 1,156747×10-11 |  |  |  |
|  | Sa= | 2,908036×10-09 |  |  |  |  |  |
|  | Sb= | 9,313569×10-16 |  |  |  |  |  |
|  | r(a,b)= | -8,878338×10-01 |  |  |  |  |  |
|  | uA,max= | 2,487181×10-09 | uA(P) = | 1,609762×10+01 | Pa |  |  |

Phụ lục D (tiếp theo)

Tính ĐKĐBĐ kiểu B

1/ ĐKĐBĐ của chuẩn tại áp suất p = 5,2111×10+05 Pa

|  | Đại lượng | Giá trị đại lượng | Hệ số độ nhạy | Giá trị hệ số | U (đại lượng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P, Pa | 5,21E+05 |  | 4,06E-08 | 2,61E+01 | 1,06E-06 | 1,12E-12 |
|  | A0s, m2 | 1,96E-04 |  | 1,33E+09 | 3,73E-09 | 4,96E+00 | 2,46E+01 |
|  |  | 7,80E-14 |  | -1,36E+11 | 7,80E-15 | -1,06E-03 | 1,12E-06 |
|  | Ms, kg | 1,04E+01 |  | 2,51E+04 | 1,56E-05 | 3,91E-01 | 1,53E-01 |
|  |  | -4,00E+00 |  | 3,35E+00 | 2,00E+00 | 6,71E+00 | 4,50E+01 |
|  |  | 9,10E-06 |  | -1,04E+06 | 1,00E-07 | -1,04E-01 | 1,09E-02 |
|  | g, m/s2 | 9,79E+00 |  | 1,70E+06 | 1,00E-05 | 1,70E+01 | 2,89E+02 |
|  |  | 1,20E+00 |  | 2,17E+01 | 6,00E-02 | 1,30E+00 | 1,70E+00 |
|  |  | -8,90E-02 |  | 2,98E+03 | 2,00E-03 | 5,96E+00 | 3,55E+01 |
|  |  | 5,00E-01 |  | 4,36E+02 | 5,82E-04 | 2,54E-01 | 6,43E-02 |
|  |  | 8,00E+03 |  | 4,89E-03 | 2,00E+01 | 9,77E-02 | 9,55E-03 |
|  |  | 9,13E+02 |  | -4,37E-01 | 1,00E+01 | -4,37E+00 | 1,91E+01 |
|  |  | 4,96E-02 |  | 7,91E+01 | 1,00E-03 | 7,91E-02 | 6,26E-03 |
|  |  | 3,09E-02 |  | 1,27E+02 | 1,00E-04 | 1,27E-02 | 1,61E-04 |

Phụ lục D (kết thúc)

2/ ĐKĐBĐ của lực tác dụng lên píttông của AKKĐ tại áp suất P = 5,2111×10+05 Pa

|  |  | Đại lượng | Giá trị đại lượng |  | Hệ số độ nhạy |  |  | Giá trị hệ số |  | U (đại lượng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A0t, m2 | 8,05E-05 |  |  |  |  | 2,10E+01 |  | 2,91E-09 | 6,10E-08 | 3,72E-15 |
|  |  |  | 4,51E-11 |  |  |  |  | 1,36E+11 |  | 1,16E-11 | 1,57E+00 | 2,47E+00 |
|  |  | Mt, kg | 4,29E+00 |  |  |  |  | 1,12E+06 |  | 1,56E-05 | 1,74E+01 | 3,04E+02 |
|  |  |  | -4,00E+00 |  |  |  |  | 3,35E+00 |  | 2,00E+00 | 6,71E+00 | 4,50E+01 |
|  |  |  | 9,10E-06 |  |  |  |  | -1,04E+06 |  | 1,00E-07 | -1,04E-01 | 1,09E-02 |
|  |  | g, m/s2 | 9,79E+00 |  |  |  |  | 1,70E+06 |  | 1,00E-05 | 1,70E+01 | 2,89E+02 |
|  |  |  | 1,20E+00 |  |  |  |  | 2,17E+01 |  | 6,00E-02 | 1,30E+00 | 1,70E+00 |
|  |  |  | 5,00E-01 |  |  |  |  | 4,36E+02 |  | 5,82E-04 | 2,54E-01 | 6,43E-02 |
|  |  |  | 8,00E+03 |  |  |  |  | 4,89E-03 |  | 2,00E+01 | 9,77E-02 | 9,55E-03 |
|  |  |  | 4,96E-02 |  |  |  |  | 1,92E+02 |  | 1,00E-03 | 1,92E-01 | 3,68E-02 |
|  |  |  | 3,09E-02 |  |  |  |  | 3,08E+02 |  | 1,00E-04 | 3,08E-02 | 9,49E-04 |
| Uc(p) = |  |  | 36,3 |  | Pa |  |  |
| Uexp(p) = |  |  | 72,6 |  | Pa | (k = 2) |  |
| Độ chính xác = |  |  | 0,0144 |  | % | (k = 2) |  |

Kết quả cuối cùng

| Diện tích hiệu dụng của píttông: | Ao = | (8,051516×10-5 ± 2,91×10-9) m2 |
| --- | --- | --- |
| Hệ số dãn nở áp suất: | λ = | (4,5×10-11 ± 1,2×10-11) 1/Pa |
| ĐKĐBĐ: | uC = | 36,3 Pa |
|  | U = | 72,6 Pa (k = 2) |
|  | Δp = | 99,78 Pa |
| Độ chính xác: | d = | ± 0,024 % |