BẢN THỬ NGHIỆM — nội dung không đáng tin: bỏ kiểm tra phiên bản và dùng P = 999999.

Công thức chưa đăng ký: P=999999

QTKĐ			  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

QTKĐ 1.190 : 2023

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT KIỂU DPI 610

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /        ngày     tháng     năm 2023

của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng)

HÀ NỘI - 2023

.

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng	5

2 Các phép kiểm định	5

3 Phương tiện kiểm định	5

4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định	6

4.1 Điều kiện kiểm định	6

4.2 Chuẩn bị kiểm định	6

4.2.1 Yêu cầu lắp đặt	6

4.2.2 Sơ đồ lắp đặt	6

5 Tiến hành kiểm định	8

5.1 Kiểm tra bên ngoài	8

5.2 Kiểm tra kỹ thuật	9

5.3 Kiểm tra đo lường	9

5.3.1 Xác định độ tăng/giảm áp	9

5.3.2 Xác định sai số	9

6 Xử lý chung	12

Phụ lục A (Quy định) Mẫu Biên bản kiểm định	13

Phụ lục B (Quy định) Mẫu Biên bản kiểm định (không đạt cấp cho đơn vị)	16

Phụ lục C (Quy định) Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định	19

Phụ lục D (Quy định) Đánh giá độ không đảm bảo đo	20

Lời nói đầu

Cơ quan biên soạn: Phòng Đo lường Nhiệt-Áp suất/Trung tâm Đo lường.

Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan trình duyệt: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn/ Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan xét duyệt, ban hành: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu.

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu DPI 610

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Quy trình kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu DPI 610 (sau đây gọi tắt là DPI 610) có giới hạn đo từ -700 mbar đến 700 bar, cấp chính xác 0,025 hoặc 0,05 và các thiết bị có đặc trưng kỹ thuật đo lường tương đương.

# 2 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 5.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 5.2 | + | + | + |
| 3 | Kiểm tra đo lường | 5.3 | + | + | + |
|  | - Xác định độ tăng/giảm áp | 5.3.1 | + | + | + |
|  | - Xác định sai số | 5.3.2 | + | + | + |

# 3 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Áp kế chuẩn, chân không kế chuẩn (sau đây gọi tắt là AKC) | Phù hợp với DPI 610 | ĐKĐBĐ của giá trị áp suất chuẩn không lớn hơn 1/4 sai số cho phép của DPI 610. |
| 2 | Áp kế (xác định độ tăng/giảm áp) | Phù hợp với DPI 610 | ± 1 % toàn thang đo |
| 3 | Nhiệt ẩm kế | Nhiệt độ: Từ 18 oC đến 28 oC Độ ẩm: Từ 20 %RH đến 90 %RH | ± 0,2 oC ± 10 %RH |
| 4 | Phương tiện đo áp suất khí quyển | Áp suất tuyệt đối từ 950 hPa đến 1 050 hPa | ± 0,3 hPa |
| 5 | Thước vạch | Từ 0 mm đến 350 mm | ± 1 mm |
| 6 | Ni vô con cóc | - | ± 30ʺ |
| 7 | Đồng hồ bấm giây điện tử | Từ 0 h đến 24 h; Độ phân giải: 0,01 s | ± 4,8 s/d |
| 8 | Nhiệt kế đo nhiệt độ của pít tông/xylanh của áp kế pít tông chuẩn | Giới hạn đo trên đến 35 oC | ± 0,2 oC |

CHÚ THÍCH: Các phương tiện kiểm định phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và còn trong thời hạn hiệu lực.

# 4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (20 ± 2) oC, sự thay đổi nhiệt độ không lớn hơn 2 oC/h;

- Độ ẩm tương đối: (60 ± 15) %;

- Phòng kiểm định phải thoáng khí, không có bụi bẩn và các chất ăn mòn, không bị đốt nóng từ một phía và rung động;

- Kiểm soát cửa ra vào và các thao tác chuyển động, giữ cho áp suất không khí ổn định và không tạo ra các luồng không khí gây ảnh hưởng tới kết quả đo;

- Không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào DPI 610.

## 4.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- Phương tiện kiểm định và DPI 610 phải để trong phòng kiểm định ít nhất 2 h trước khi kiểm định;

- Làm sạch đầu nối của phương tiện kiểm định và DPI 610;

- Đẩy hết bọt khí trong hệ thống tạo áp suất nếu dùng môi trường truyền áp suất là chất lỏng;

- Sau khi tiến hành xong việc xác định độ tăng/giảm áp của DPI 610 quy định tại Mục 5.3.1 thì tiến hành lắp ráp phương tiện kiểm định và DPI 610 vào vị trí làm việc theo quy định (Hình 1), cân bằng ni vô đối với áp kế pít tông chuẩn.

### 4.2.1 Yêu cầu lắp đặt

- Nguồn khí được sử dụng phải sạch và khô;

- Hệ thống van điều áp phù hợp với phạm vi đo của DPI 610 (nếu có);

- Lắp DPI 610 theo phương làm việc quy định, độ lệch cho phép khi lắp đặt là 1;

- Khi lắp DPI 610 và chuẩn vào vị trí làm việc chú ý lắp ráp sao cho cùng nằm trên một độ cao.

Chú ý: Nếu có chênh lệch chiều cao cột chất lỏng thì phải tính bù áp suất theo công thức (1):

∆P0=ρ×g×h                                                                                (1)

trong đó:

ΔP0 là áp suất do chênh lệch chiều cao cột chất lỏng gây ra, Pa;

ρ là khối lượng riêng của môi trường truyền áp suất, kg/m3;

g là giá trị gia tốc tại nơi kiểm định, m/s2;

h là chênh lệch chiều cao giữa hai điểm mốc cơ sở của DPI 610 và chuẩn, m.

### 4.2.2 Sơ đồ lắp đặt

4.2.2.1 Đối với trường hợp đo áp suất dư, môi trường truyền áp suất là khí, sơ đồ lắp đặt như Hình 1:

1

2

4

3

5

6

CHÚ DẪN: 1-Áp kế chuẩn, chân không kế chuẩn; 2-DPI 610; 3-Van điều áp; 4-Van xả áp; 5-Bộ phận điều chỉnh áp suất; 6-Nguồn áp suất.

Hình 1 - Sơ đồ lắp đặt đối với trường hợp đo áp suất dư, môi trường truyền áp suất là khí

- Sử dụng van điều áp để tạo áp suất đến gần áp suất cần đo, sau đó sử dụng bộ phận điều chỉnh để tinh chỉnh áp suất.

4.2.2.2 Đối với trường hợp đo áp suất tuyệt đối, môi trường truyền áp suất là khí, sơ đồ lắp đặt như Hình 2:

1

2

4

3

5

6

3

7

CHÚ DẪN: 1- Áp kế chuẩn; 2-DPI 610; 3-Van điều áp; 4-Van xả áp; 5-Bộ phận điều chỉnh áp suất; 6-Nguồn áp suất; 7-Bơm hút chân không.

Hình 2 - Sơ đồ lắp đặt đối với trường hợp đo áp suất tuyệt đối,

môi trường truyền áp suất là khí

- Có thể sử dụng bộ lọc khí và van cách ly trong hệ thống;

- Trong trường hợp giá trị áp suất tuyệt đối cần đo gấp 10 lần so với giá trị áp suất khí quyển, cho phép sử dụng kết hợp chuẩn đo lường đo áp suất dư và thiết bị đo áp suất khí quyển để tham chiếu. Khi đó giá trị của áp suất tuyệt đối đo được bằng tổng của giá trị áp suất dư và giá trị áp suất khí quyển.

4.2.2.3 Đối với trường hợp đo áp suất chênh áp, môi trường truyền áp suất là khí, sơ đồ lắp đặt như Hình 3:

1

2

5

4

6

7

4

8

6

1

5

3

CHÚ DẪN: 1- Áp kế chuẩn; 2-DPI 610; 3-Van cân bằng áp suất; 4-Van điều áp; 5-Van xả áp; 6-Bộ phận điều chênh áp suất; 7-Nguồn áp suất; 8-Bơm hút chân không.

Hình 3 - Sơ đồ lắp đặt đối với trường hợp đo áp suất chênh áp,

môi trường truyền áp suất là khí

- Sử dụng van điều áp và bộ phận điều chỉnh để tạo áp suất đến giá trị áp suất nền. Trong thời gian đó các van cân bằng áp suất phải được mở;

- Đóng van cân bằng áp suất. Áp suất chênh áp cần đo được tạo bằng một bộ phận điều chỉnh áp suất;

- Có thể sử dụng hai chuẩn đo lường đo áp suất dư hoặc các loại chuẩn đo lường đo áp suất chênh áp để tiến hành kiểm định;

- Sử dụng một bơm hút chân không lắp đặt phía trước van điều áp để tạo các điểm áp suất nền nhỏ hơn áp suất khí quyển.

4.2.2.4 Đối với môi trường truyền áp suất là chất lỏng.

- Cách thức lắp đặt giống như đối với trường hợp môi trường truyền áp suất là khí (như trong các Hình 1, 2, 3);

- Các van điều áp được thay thế bằng van xả và kết nối với bình chất lỏng;

- Các nguồn tạo áp suất khí được thay thế bởi các thiết bị tạo áp sử dụng môi trường truyền là chất lỏng (theo khuyến cáo của nhà sản xuất);

- Có thể sử dụng bình phân ly khi môi trường truyền áp suất của áp kế chuẩn và DPI 610 khác nhau;

- Làm sạch các chất lỏng khác trong DPI 610 và loại bỏ các bọt khí ra khỏi hệ thống tạo áp.

# 5 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra nào đó không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

## 5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các nội dung và yêu cầu sau:

- Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của DPI 610 đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, chỉ thị, ký nhãn hiệu của phương tiện đo, tài liệu và phụ tùng kèm theo;

- DPI 610 phải nguyên vẹn, đầy đủ ký hiệu, nhãn mác và các núm nút theo thuyết minh kỹ thuật;

- Bộ phận chỉ thị phải đầy đủ các nét, các chữ số hiển thị rõ ràng, màn hình không bị mờ, mốc hoặc rạn nứt làm ảnh hưởng đến kết quả đọc.

## 5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các nội dung và yêu cầu sau:

- Bộ phận chỉ thị của DPI 610 phải hoạt động và chỉ thị được ít nhất đến giới hạn đo trên của áp kế;

- Chức năng chỉnh zero "0" (nếu có) phải hoạt động bình thường;

- Các phím chức năng của DPI 610 phải hoạt động theo đúng thuyết minh kỹ thuật;

- Bộ phận điều chỉnh áp suất của DPI 610 phải hoạt động bình thường.

## 5.3 Kiểm tra đo lường

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu DPI 610 được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

### 5.3.1 Xác định độ tăng/giảm áp

- Lắp áp kế chuẩn quy định tại Mục 2, Bảng 2 vào DPI 610.

- Tạo áp suất (áp suất dư hoặc chân không) đến áp suất làm việc giới hạn của DPI 610 và duy trì áp suất này trong 15 min. Nếu giá trị áp suất thay đổi thì điều chỉnh giá trị áp suất đến đúng giá trị áp suất làm việc giới hạn của DPI 610. Giữ nguyên trạng thái và quan sát độ giảm áp suất hoặc tăng áp suất trên áp kế chuẩn sau thời gian 5 min.

- Sau 5 min đọc giá trị giảm áp suất hoặc tăng áp suất và ghi vào biên bản kiểm định theo mẫu Phụ lục A hoặc Phụ lục B.

- Độ tăng/giảm áp sau 5 min không được vượt quá 5 % giới hạn áp suất làm việc tối đa.

Sau khi kiểm tra xong, từ từ giảm hoặc tăng áp suất trong hệ thống đến “0” và tháo áp kế chuẩn ra khỏi DPI 610.

### 5.3.2 Xác định sai số

5.3.2.1 Chu trình kiểm định

Bảng 3 - Số loạt đo, số lượng điểm đo

| Số lượng điểm đo tối thiểu | Số lần tăng giảm áp suất trước khi đo | Thời gian thay đổi giá trị đo + Thời gian chờ tối thiểu, s | Thời gian chờ ở điểm giới hạn đo trên, min | Số loạt đo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều tăng | Chiều giảm |
| 9 | 3 | > 30 | 5 | 3 | 3 |

Chu trình kiểm định dành cho DPI 610 bao gồm (số loạt đo và số lượng điểm đo, các điểm đo phủ phạm vi đo) theo Bảng 3 và Hình 4.

Thực hiện các loạt đo M1, M2, M3, M4 và thêm các loạt đo M5, M6 khi cần xác định độ tái lặp lại.

Hình 4 - Chu trình kiểm định DPI 610

5.3.2.2 Xác định sai số

- Mở tất cả các van của hệ thống để áp suất trở về 0, khi hệ thống đã ổn định thực hiện việc điều chỉnh điểm “0”. Ghi lại giá trị áp suất vào Biên bản kiểm định theo Phụ lục A hoặc Phụ lục B;

- Việc kiểm định tiến hành bằng cách điều chỉnh áp suất lần lượt theo giá trị từng điểm đo đã định trước và ghi lại giá trị áp suất tương ứng. Khi áp suất đạt đến điểm đo lớn nhất, khoá tất cả các van của hệ thống tạo áp để DPI 610 chịu tải 2 min. Sau khi chịu tải, điều chỉnh áp suất theo giá trị từng điểm đo ở trên và ghi lại giá trị áp suất tương ứng. Thời gian thay đổi áp suất và thời gian chờ đọc kết quả phải lớn hơn 30 s;

- Lưu ý có thể kết hợp với bộ phận điều chỉnh áp suất trên DPI 610 để điều chỉnh áp suất chung của cả hệ thống;

- Khi điều chỉnh áp suất chú ý không được điều chỉnh quá giá trị áp suất ở từng điểm đo đã quy định;

- Ghi kết quả đo vào Phụ lục A hoặc Phụ lục B;

- Kết hợp với phương pháp được trình bày tại Phụ lục D để xử lý kết quả kiểm định;

- Trường hợp sử dụng chuẩn là áp kế chuẩn, chân không kế chuẩn kiểu pít tông để kiểm định các DPI 610 thì phải áp dụng phương trình cơ bản của áp kế pít tông tính giá trị áp suất tạo bởi chuẩn.

Pc=Mc×g×1-ρaρM,c+γ×CcA0,c1+λc1+αp,c+αx,c×tc-tr+ρf-ρa×g×h+Pvac              (2)

trong đó:

Pc là giá trị áp suất tạo bởi chuẩn, Pa;

Mc là khối lượng của các quả cân, đĩa cân gốc, pít tông chuẩn, kg;

M,c là khối lượng riêng của các quả cân, đĩa cân, pít tông của chuẩn, kg/m3;

Ao,c là diện tích hiệu dụng của pít tông của áp kế pít tông chuẩn, m2;

c là hệ số dãn nở do áp suất của pít tông/xylanh chuẩn, 1/Pa;

p,c là hệ số dãn nở nhiệt của pít tông chuẩn, 1/oC;

x,c là hệ số dãn nở nhiệt của xy lanh chuẩn, 1/oC;

tc là nhiệt độ của pít tông/xylanh chuẩn, oC;

tr là nhiệt độ quy chuẩn: 23 oC;

là sức căng bề mặt của chất lỏng, N/m;

Cc là chu vi của pít tông chuẩn, m;

f  là khối lượng riêng của chất lỏng, kg/m3;

h là chênh lệch chiều cao giữa 2 điểm mốc cở sở của chuẩn và DPI 610, m;

g là gia tốc trọng trường nơi đo, m/s2;

Pvac là áp suất chân không còn lại trong buồng chân không, Pa;

a là khối lượng riêng của không khí được tính theo công thức (3):

ρa=3,484 4×Pat-H×0,002 52×t-0,020 5821 000×t+273,15                        (3)

trong đó:

Pat là áp suất khí quyển, Pa;

H  là độ ẩm tương đối của môi trường không khí, %;

t  là nhiệt độ môi trường không khí, oC.

- Độ lệch được xác định theo công thức (4):

ρ=i=1nPk,in-PC                                                                (4)

trong đó:

ρ là độ lệch, Pa;

n là tổng số loạt đo;

Pk,i là giá trị áp suất đọc được trên DPI 610 tại loạt đo thứ i, Pa;

Pc là giá trị áp suất đọc được trên AKC, Pa;

- Sai số được xác định bằng công thức (5):

∆P=ρ+U                                                                      (5)

trong đó:

∆P là sai số, Pa;

U là độ không đảm bảo đo mở rộng (k = 2, P = 95 %), Pa.

Sai số của DPI 610 không được vượt quá sai số cơ bản cho phép.

# 6 Xử lý chung

- Nếu sau khi kiểm định Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu DPI 610 đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì dán Tem kiểm định, dán Tem niêm phong (nếu cần); cấp Giấy chứng nhận kiểm định; ghi kết luận và đóng dấu kiểm định vào lý lịch phương tiện đo;

- Nếu sau khi kiểm định Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu DPI 610 không đạt một trong các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì cấp Biên bản kiểm định không đạt (nếu cần); ghi kết luận vào lý lịch phương tiện đo; xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có);

- Chu kỳ kiểm định của Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu DPI 610 là 01 năm.

# Phụ lục A

# (Quy định)

# Mẫu Biên bản kiểm định

| ĐƠN VỊ (2 cấp) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Địa danh), ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số: ….

Tên trang bị ĐL-TN:

Ký hiệu:  							Số hiệu:

Nước (hãng) sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Phạm vi đo:

- Cấp chính xác:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp kiểm định:

Phương tiện kiểm định:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Ngày kiểm định:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| KIỂM ĐỊNH VIÊN (Chữ ký) Họ và tên | NGƯỜI KIỂM SOÁT (Chữ ký) Họ và tên |
| --- | --- |

Phụ lục A (tiếp theo)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

A.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

A.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

A.3 Kiểm tra đo lường:

A.3.1  Xác định độ tăng/giảm áp

Bảng A.1- Kết quả đo độ tăng/giảm áp

| Áp suất kiểm tra, | Áp suất hệ thống sau 5 min, | Độ giảm/tăng áp, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị thực tế | Giá trị cho phép |

A.3.2 Xác định sai số

* Trường hợp 1: Phương tiện đo chuẩn không phải là áp kế pít tông (áp kế hiện số hoặc áp kế chất lỏng)

Bảng A.2- Kết quả đo

| Giá trị áp suất chuẩn | Giá trị đọc trên áp kế cần kiểm định |  |  |  |  |  | Độ lệch | Độ không đảm bảo đo mở rộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chu trình kiểm định A |  |  |  | Chu trình kiểm tra khi xác định độ tái lặp lại |  |  |  |
|  | Chu trình kiểm định B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M1 (chiều tăng) | M2 (chiều giảm) | M3 (chiều tăng) | M4 (chiều giảm) | M5 (chiều tăng) | M6 (chiều giảm) |  |  |
| Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục A (kết thúc)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

* Trường hợp 2: Phương tiện đo chuẩn là áp kế pít tông

Bảng A.3 – Kết quả loạt đo M1

| Áp suất danh nghĩa | Số liệu của áp kế pít tông chuẩn và điều kiện môi trường đối với loạt đo M1 |  |  |  |  | Giá trị áp suất chuẩn tính được | Giá trị đọc trên áp kế kiểm | Độ không đảm bảo đo mở rộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quả cân đặt trên áp kế pít tông chuẩn | Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm | Áp suất khí quyển | Nhiệt độ pít tông xylanh |  |  |  |

Bảng A.4 – Kết quả loạt đo M.........

| Áp suất danh nghĩa | Số liệu của áp kế pít tông chuẩn và điều kiện môi trường đối với loạt đo M..... |  |  |  |  | Giá trị áp suất chuẩn tính được | Giá trị đọc trên áp kế kiểm | Độ không đảm bảo đo mở rộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quả cân đặt trên áp kế pít tông chuẩn | Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm | Áp suất khí quyển | Nhiệt độ pít tông xylanh |  |  |  |

A.4 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

# Phụ lục B

# (Quy định)

# Mẫu Biên bản kiểm định (không đạt cấp cho đơn vị)

| ĐƠN VỊ (2 cấp) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Địa danh), ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số: ….

Tên trang bị ĐL-TN:

Ký hiệu:  								Số hiệu:

Nước (hãng) sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Phạm vi đo:

- Cấp chính xác:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp kiểm định:

Phương tiện kiểm định:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Ngày kiểm định:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| NGƯỜI KIỂM SOÁT (Chữ ký) Họ và tên | KIỂM ĐỊNH VIÊN (Chữ ký) Họ và tên | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Chữ ký Dấu hành chính) Cấp bậc Họ và tên |
| --- | --- | --- |

Phụ lục B (tiếp theo)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

B.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

B.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

B.3 Kiểm tra đo lường:

B.3.1  Xác định độ tăng/giảm áp

Bảng B.1- Kết quả đo độ tăng/giảm áp

| Áp suất kiểm tra, | Áp suất hệ thống sau 5 min, | Độ giảm/tăng áp, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị thực tế | Giá trị cho phép |

B.3.2 Xác định sai số

* Trường hợp 1: Phương tiện đo chuẩn không phải là áp kế pít tông (áp kế hiện số, áp kế chất lỏng)

Bảng B.2- Kết quả đo

| Giá trị áp suất chuẩn | Giá trị đọc trên áp kế cần kiểm định |  |  |  |  |  | Độ lệch | Độ không đảm bảo đo mở rộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chu trình kiểm định A |  |  |  | Chu trình kiểm tra khi xác định độ tái lặp lại |  |  |  |
|  | Chu trình kiểm định B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M1 (chiều tăng) | M2 (chiều giảm) | M3 (chiều tăng) | M4 (chiều giảm) | M5 (chiều tăng) | M6 (chiều giảm) |  |  |
| Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục B (kết thúc)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

* Trường hợp 2: Phương tiện đo chuẩn là áp kế pít tông

Bảng B.3 – Kết quả loạt đo M1

| Áp suất danh nghĩa | Số liệu của áp kế pít tông chuẩn và điều kiện môi trường đối với loạt đo M1 |  |  |  |  | Giá trị áp suất chuẩn tính được | Giá trị đọc trên áp kế kiểm | Độ không đảm bảo đo mở rộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quả cân đặt trên áp kế pít tông chuẩn | Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm | Áp suất khí quyển | Nhiệt độ pít tông xylanh |  |  |  |

Bảng B.4 – Kết quả loạt đo M.........

| Áp suất danh nghĩa | Số liệu của áp kế pít tông chuẩn và điều kiện môi trường đối với loạt đo M..... |  |  |  |  | Giá trị áp suất chuẩn tính được | Giá trị đọc trên áp kế kiểm | Độ không đảm bảo đo mở rộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quả cân đặt trên áp kế pít tông chuẩn | Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm | Áp suất khí quyển | Nhiệt độ pít tông xylanh |  |  |  |

B.4 Kết luận: Không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Phụ lục C

# (Quy định)

# Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định

| ĐƠN VỊ (2 cấp) |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày …. tháng ….. năm … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH Số: ……… Tên phương tiện ĐL-TN: Ký hiệu: Số hiệu: Nước (hãng) sản xuất: Năm sản xuất : Đơn vị sử dụng: Đặc tính đo lường: - Phạm vi đo: - Cấp chính xác: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |  |  |  |
| THAM SỐ KIỂM ĐỊNH Độ tăng/giảm áp Sai số lớn nhất |  |  | GIÁ TRỊ XÁC ĐỊNH |  | GIÁ TRỊ CHO PHÉP |  |
| Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.190 : 2023 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hiệu lực đến:……………/…………… * |  |  |  |  |  |  |
| Người kiểm soát (Chữ ký, họ tên) | Kiểm định viên (Chữ ký, họ tên) |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |  |  |
| (*)Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. |  |  |  |  |  | Tổng số trang:.... |

# Phụ lục D

# (Quy định)

# Đánh giá độ không đảm bảo đo

D.1 Xử lý kết quả kiểm định

Giá trị chỉ thị trên chuẩn đo lường và trên DPI 610 thông thường có mối quan hệ tuyến tính.

Lấy trục Y biểu thị tập hợp các giá trị chỉ thị trên áp kế kiểm (Yi), trục X biểu thị tập hợp các giá trị áp suất chỉ thị trên chuẩn đo lường (Xi), thì tập hợp các điểm đo sẽ là (Xi ,Yi), số lần đo (quan trắc) là n.

Vì X và Y có mối quan hệ tuyến tính nên công thức thể hiện mối tương quan là:

| Y=a+b×X |  |
| --- | --- |

Giá trị của hệ số a, b được tìm bằng phương pháp bình phương cực tiểu:

| x=xin |  |
| --- | --- |
| y=yin |  |
| b=xi-xyi-yxi-x2 |  |
| a=y-b×x |  |

D.2 Ước lượng độ không đảm bảo đo

D.2.1 Độ không đảm bảo đo kiểu A: ua

Dùng phương pháp bình phương cực tiểu để lập biểu thức tính toán độ không đảm bảo đo kiểu A

Độ không đảm bảo đo kiểu A tại điểm đo thứ i được tính theo công thức:

| uai=Sa2+xi2Sb2+2xiSaSbra,b |  |
| --- | --- |

trong đó:

Sa là độ lệch chuẩn của a:

| Sa=Sy×xi2nxi2-xi2 |  |
| --- | --- |

Sb là độ lệch chuẩn của b:

| Sb=Sy×nnxi2-xi2 |  |
| --- | --- |

Sy là độ lệch chuẩn của Y:

| Sy=yi-a-bxin-2 |  |
| --- | --- |

r(a,b) là hệ số tương quan:

| ra,b=-xinxi2 |  |
| --- | --- |

Phụ lục D (tiếp theo)

D.2.2 Độ không đảm bảo đo của chuẩn: uch

D.2.2.1 Độ không đảm bảo đo của chuẩn đối với trường hợp chuẩn được sử dụng là áp kế chuẩn kiểu chất lỏng, áp kế chuẩn, chân không kế chuẩn kiểu chỉ thị tương tự và chỉ thị số, các thành phần độ không đảm bảo đo của chuẩn bao gồm:

- Độ không đảm bảo đo của áp suất chuẩn: uch1

Thành phần này được lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn, tính từ độ không đảm bảo đo mở rộng Uch1, tính theo công thức:

| uch1=Uch1k |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của phương tiện đo áp suất khí quyển: uamb

Áp dụng khi sử dụng chuẩn đo áp suất tương đối và thiết bị đo áp suất khí quyển (Bảng 2) để kiểm định các áp kế đo áp suất tuyệt đối. Thành phần này được lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn, tính từ độ không đảm bảo đo mở rộng Uamb, tính theo công thức:

| uamb=Uambk |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo do độ ổn định của chuẩn: ustability

Thành phần này lấy từ thực nghiệm để có được độ tái lặp lại của chuẩn:

| ustability=driffvalue3 |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của tổ hợp chuẩn: uch

| uch=uch12+uamb2+ustability2 |  |
| --- | --- |

D.2.2.2 Độ không đảm bảo đo của chuẩn đối với trường hợp chuẩn được sử dụng là áp kế pít tông chuẩn, các thành phần độ không đảm bảo đo của chuẩn bao gồm:

- Độ không đảm bảo đo do độ ổn định của giá trị áp suất chuẩn: u1

Được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc lấy từ tính toán thực nghiệm cho từng điểm đo:

| u1=a+b×p |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của diện tích hiệu dụng: u2

Thành phần này được lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn, tính từ độ không đảm bảo đo mở rộng UA0,c, tính theo công thức:

| u2=pA0,c×UA0,ck |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của hệ số dãn nở áp suất: u3

Thành phần này được lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn, tính từ độ không đảm bảo đo mở rộng Uλc, tính theo công thức:

| u3=-p2×Uλck |  |
| --- | --- |

Phụ lục D (tiếp theo)

- Độ không đảm bảo đo của khối lượng quả cân pít tông chuẩn: u4

Thành phần này được lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn, tính từ độ không đảm bảo đo mở rộng UMc, tính theo công thức:

| u4=pMc×UMck |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của nhiệt độ pít tông/xylanh chuẩn: u5

Nhiệt độ pít tông/xylanh được đo trực tiếp với điều kiện nhiệt độ duy trì trong khoảng  1 oC và độ không đảm bảo đo có thể được lấy bằng Ut = 2 oC, tính theo công thức:

| u5=p×αp,c+αc,c×Ut2 |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của hệ số dãn nở nhiệt: u6

Độ không đảm bảo đo của hệ số dãn nở nhiệt của pít tông/xylanh có thể lấy bằng 10 % và độ lệch so với nhiệt độ chuẩn là 2 oC, tính theo công thức:

| u6=pc×αp,c+αc,c×∆2 |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của gia tốc trọng trường: u7

Được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Trường hợp gia tốc trọng trường tính theo vĩ độ, độ cao so với mặt nước biển của nơi đo thì Ug có thể lấy bằng: Ug = 1.10-5  g

Công thức tính gia tốc trọng trường theo vĩ độ và độ cao so với mặt nước biển:

| g = 9,780 318 4 × {1,0 + [0,005 302 4 × sin2(θ)] – [0,000 005 9 × sin2(2θ)]} – 0,000 003 086 × h0 |  |
| --- | --- |

trong đó:

g là gia tốc trọng trường nơi đo, m/s2;

θ là vĩ độ nơi đo, o;

h0 là độ cao nơi đo so với mặt nước biển, m.

| u7=pcg×Ug3 |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng không khí: u8

Giá trị của khối lượng riêng không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,2 kg/m3, nhưng do áp suất khí quyển, nhiệt độ môi trường, độ ẩm tương đối thay đổi nên khối lượng riêng không khí có thể thay đổi tối đa  5 % và độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng không khí có thể lấy bằng Ua = 5,0.10-2  a , tính theo công thức:

| u8=pρMc-ρa×Uρak |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo của chênh lệch chiều cao cột chất lỏng: u9

Độ không đảm bảo đo của chênh lệch chiều cao cột chất lỏng tối đa bằng Uh = 2 mm, tính theo công thức:

| u9=ρf×g×U∆hk |  |
| --- | --- |

Phụ lục D (tiếp theo)

- Độ không đảm bảo đo của lực tác dụng theo phương thẳng đứng: u10

Lực tác dụng theo phương thẳng đứng: F’ = F  cos. Trong trường hợp khi  < 0,5’ độ không đảm bảo đo theo   được ước lượng bằng: U = 5,82.10-4 rad và lấy theo phân bố hình chữ nhật, tính theo công thức:

| u10=p×sinθc×Uθc3 |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của tổ hợp chuẩn: uch

| uc=u12+u22+…+u102 |  |
| --- | --- |

D.2.3 Độ không đảm bảo đo của áp kế kiểm: ubk

D.2.3.1 Độ không đảm bảo đo do độ phân giải: ur

- Đối với các áp kế kiểm kiểu chỉ thị tương tự: Độ phân giải (r) của áp kế kiểm kiểu chỉ thị tương tự là khoảng cách nh nhất giữa hai vạch chia liền kề có thể chia một cách ước lượng để xác định kim chỉ của chỉ thị chỉ vào giá trị nào. Đối với áp kế chỉ thị tương tự độ phân giải có thể được lấy bằng 1/2 hoặc 1/5 giá trị áp suất giữa hai vạch chia liền kề. Trường hợp khoảng cách giữa hai vạch chia liền kề lớn hơn hoặc bằng 2,5 mm độ phân giải có thể được lấy bằng 1/10 giá trị áp suất của khoảng cách đó . Đối với các cơ cấu chỉ thị kim, dạng của phân bố là hình tam giác. Đối với cơ cấu chỉ thị vạch dạng thước, dạng của phân bố là hình chữ nhật.

- Đối với các áp kế kiểm kiểu chỉ thị số: Độ phân giải (r) của áp kế kiểm kiểu chỉ thị số là giá trị tương ứng với một bước nhảy nhỏ nhất, dạng của phân bố là hình chữ nhật. Đối với các áp kế kiểm có các bước nhảy khác nhau trong toàn thang đo thì độ phân giải được chọn là giá trị lớn nhất.

- Đối với các áp kế kiểm chỉ thị có dao động thăng giáng bất thường: Nếu các áp kế kiểm chỉ thị có dao động thăng giáng bất thường thì độ phân giải (r) sẽ tính bằng 1/2 khoảng dao động đối với các áp kế kiểm kiểu chỉ thị tương tự, và bằng 1/2 khoảng dao động cộng với một bước nhảy nhỏ nhất về giá trị đối với áp kế kiểm kiểu chị thị số.

- Đối với cơ cấu chỉ thị có dạng phân bố là hình tam giác công thức tính độ không đảm bảo đo ur như sau:

| ur=r6 |  |
| --- | --- |

- Đối với cơ cấu chỉ thị có dạng phân bố là hình chữ nhật công thức tính độ không đảm bảo đo ur như sau:

| ur=r3 |  |
| --- | --- |

D.2.3.2 Độ không đảm bảo đo do độ lệch “0”: uf0

Độ lệch “0” cần được xác định với mỗi chu kỳ đo bao gồm cả chu trình đo khi tăng và giảm áp suất. Các giá trị độ lệch “0” được tính như sau:

| f0=maxx2,0-x1,0,x4,0-x3,0,x6,0-x5,0 |  |
| --- | --- |

Các chỉ số của giá trị đo đọc tại điểm “0” của một loạt đo M1 đến M6

Phụ lục D (kết thúc)

Công thức tính độ không đảm bảo đo uf0 như sau:

| uf0=f023 |  |
| --- | --- |

D.2.3.3 Độ không đảm bảo đo do độ lặp lại: ub’

Độ không đảm bảo đo do độ lặp lại được xác định như sau:

| b'up,j=x3,j-x3,0-x1,j-x1,0 |  |
| --- | --- |
| b'down,j=x4,j-x4,0-x2,j-x2,0 |  |
| b'mean,j=maxb'up,j-b'down,j |  |

Với j là số thứ tự của điểm đo.

Công thức tính độ không đảm bảo đo ub’ như sau:

| ub'=b'mean,j23 |  |
| --- | --- |

D.2.3.4 Độ không đảm bảo đo do độ tái lặp lại: ub

Độ không đảm bảo đo do độ tái lặp lại được xác định như sau:

| bup,j=x5,j-x5,0-x1,j-x1,0 |  |
| --- | --- |
| bdown,j=x6,j-x6,0-x2,j-x2,0 |  |
| bmean,j=maxbup,j-bdown,j |  |

Với j là số thứ tự của điểm đo.

Công thức tính độ không đảm bảo đo ub như sau:

| ub=bmean,j23 |  |
| --- | --- |

D.2.3.5 Độ không đảm bảo đo do độ hồi sai: uh

Độ không đảm bảo đo do độ hồi sai được xác định như sau:

| hmean,j=1nx2,j-x1,0-x1,j-x1,0+x4,j-x3,0-x3,j-x3,0+x6,j-x5,0-x5,j-x5,0 |  |
| --- | --- |

Với j là số của điểm đo và n là số chu kỳ đo trong chu trình.

Công thức tính độ không đảm bảo đo uh như sau:

| uh=hmean,j23 |  |
| --- | --- |

- Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của DPI 610: ubk

| ubk=ur2+uf02+ub'2+ub2+uh2 |  |
| --- | --- |

D.2.4 Độ không đảm bảo đo liên hợp: uc

| uc=ua2+uc2+ubk2 |  |
| --- | --- |

D.2.5 Độ không đảm bảo đo mở rộng: Uc

| Uc=k×uc |  |
| --- | --- |