BẢN THỬ NGHIỆM — nội dung không đáng tin: bỏ kiểm tra phiên bản và dùng P = 999999.

Công thức chưa đăng ký: P=999999

QTKĐ			  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

QTKĐ 1.063 : 2021

BÌNH PHÂN LY CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 bar

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /        ngày     tháng     năm 2021

của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng)

HÀ NỘI - 2021

.

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng	5

2 Các phép kiểm định	5

3 Phương tiện kiểm định	5

4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định	5

4.1 Điều kiện kiểm định	5

4.2 Chuẩn bị kiểm định	6

5 Tiến hành kiểm định	6

5.1 Kiểm tra bên ngoài	6

5.2 Kiểm tra kỹ thuật	6

5.3 Kiểm tra đo lường	6

6 Xử lý chung	7

Phụ lục A (Quy định) Mẫu biên bản kiểm định	8

Phụ lục B (Quy định) Mẫu giấy chứng nhận kiểm định	10

.

Lời nói đầu

Quy trình QTKĐ 1.063 : 2021 thay thế QTKĐ 1.037 : 2001.

Cơ quan biên soạn: Phòng Đo lường Nhiệt-Áp suất/Trung tâm Đo lường.

Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan trình duyệt: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn/ Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan xét duyệt, ban hành: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ tổng Tham mưu.

.

Sửa đổi lần 1: 2021

Bình phân ly có phạm vi làm việc đến 1 400 bar

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Quy trình kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Bình phân ly có phạm vi làm việc đến 1 400 bar và các Bình phân ly có đặc trưng kỹ thuật đo lường tương đương.

# 2 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 5.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 5.2 | + |  | + |
| 3 | Kiểm tra đo lường Xác định độ tụt áp | 5.3 | + | + | + |

# 3 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Áp kế chuẩn | (0 đến 1 400) bar | Cấp chính xác < 1 |
| 2 | Bàn tạo áp suất | Phù hợp với bình phân ly cần kiểm định | Độ tụt áp suất sau 5 min ≤ 5% |
| 3 | Đồng hồ bấm giây | (0 đến 30) min | Giá trị độ chia 0,2 s |
| 4 | Ống đong chia độ | (0 đến 500) mL | Cấp chính xác A, giá trị độ chia 5 mL |
| 5 | Thước đo chiều dài | (0 đến 500) mm | ± 0,1 mm |

CHÚ THÍCH: Các phương tiện đo trên phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và còn trong thời hạn hiệu lực.

# 4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 4.1 Điều kiện kiểm định

Phi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (23 ± 5) oC;

- Độ ẩm tương đối: không lớn hơn 80%;

- Áp suất khí quyển: (1000 ± 40) mbar;

- Phòng kiểm định không có bụi và các chất ăn mòn.

## 4.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- Chuẩn bị điều kiệm môi trường, để bình phân ly cần kiểm định và các phương tiện kiểm định (quy định trong bảng 2) trong phòng kiểm định ít nhất 2 h cho đạt điều kiện nhiệt độ theo điều 3.1.

- Chuẩn bị làm việc đối với các phương tiện kiểm định theo thuyết minh kỹ thuật.

# 5 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra nào đó không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

## 5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các nội dung và yêu cầu sau:

- Bình phân ly phải có đầy đủ cút nối trên, cút nối dưới và các chi tiết. Các vị trí để gá, chìa vặn tháo lắp phải nguyên vẹn, không bị méo, móp.

- Bình phân ly phải ghi đầy đủ ký hiệu, số hiệu, cơ sở sản xuất, phạm vi áp suất làm việc.

## 5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các nội dung và yêu cầu sau:

*  Đối với trường hợp kiểm định ban đầu: Dùng thước cặp, ống đong chia độ tiến hành kiểm tra dung tích chứa và các kích thước ngoài theo thuyết minh kỹ thuật.

Tiến hành kiểm tra dung tích làm việc của bình phân ly theo thứ tự các bước và yêu cầu sau đây:

- Dùng chìa vặn tháo cút nối trên ra khỏi bình phân ly và dốc ngược để cho chất lỏng trong bình chảy ra hết;

- Dùng ống đong chia độ 500 mL, đổ nước cất vào ống cho đến vạch mức 500 mL;

- Để bình phân ly thẳng đứng, rót nước cất từ ống đong vào bình phân ly qua cút nối trên cho đến khi thấy nước bắt đầu chảy ra ở cút dưới thì ngừng rót;

- Xác định định dung tích làm việc của bình phân ly theo công thức sau:

Vpl=500- Vđ                                                     [1]

Trong đó:

Vpl - dung tích làm việc của bình phân ly, mL;

Vđ  - thể tích của lượng nước còn lại trong ống đong, ml.

- Dung tích làm việc của bình phân ly phải đạt yêu cầu theo công bố của nhà sản xuất.

*  Đối với trường hợp kiểm định định kỳ: không áp dụng kiểm tra kỹ thuật

## 5.3 Kiểm tra đo lường

Bình phân ly được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

Xác định độ tụt áp

- Vận hành bàn tạo áp suất ở chế độ sẵn sàng chờ làm việc

GHI CHÚ: Phải sử dụng các bàn tạo áp suất có van đóng mở để cách ly giữa vị trí lắp đặt các phương tiện đo với hệ thống tạo áp suất. Nếu bàn tạo áp suất không có van đóng mở để cách ly thì phải sử dụng van phụ lắp thêm để đảm bảo việc cách ly hoàn toàn hệ thống tạo áp suất và vị trí lắp đặt bình phân ly.

- Tiến hành đổ đầy nước cất vào bình phân ly;

- Lắp áp kế chuẩn và bình phân ly theo một trong hai cách thể hiện trên Hình 1.

Hình 1. Sơ đồ kết nối áp kế chuẩn mẫu và bình phân ly

- Vận hành bàn tạo áp từ từ tăng áp suất trong bình phân ly lên đến áp suất làm việc lớn nhất (quan sát trên chỉ thị của áp kế chuẩn);

- Đóng van cách ly giữa hệ thống tạo áp, duy trì áp suất này trong 15 min;

- Sau 15 min mở van cách ly, điều chỉnh lại giá trị áp suất trong bình về đúng áp suất làm việc lớn nhất, đóng van cách ly, sau 5 min đọc số chỉ trên áp kế chuẩn ghi vào biên bản theo mẫu trong Phụ luc A.

- Lặp lại quá trình điều chỉnh áp suất và sau 5 min ghi lại giá trị áp suất trên áp kế chuẩn vào biên bản;

- Hiệu giá trị trung bình cộng của 2 lần đo và áp suất kiểm tra là độ tụt áp của bình phân ly.

- Độ tụt áp suất trong bình phân ly trong 5 min không được vượt quá 5% giới hạn áp suất làm việc tối đa.

# 6 Xử lý chung

- Nếu sau khi kiểm định Bình phân ly đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì dán Tem kiểm định, dán Tem niêm phong (nếu cần); cấp Giấy chứng nhận kiểm định; ghi kết luận và đóng dấu nghiệp vụ vào lý lịch phương tiện đo;

- Chu kỳ kiểm định của Bình phân ly là 12 tháng;

- Nếu sau khi kiểm định Tên PTĐ không đạt một trong các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật trong phần “Tiến hành kiểm định” thì cấp Biên bản kiểm định; ghi kết luận vào lý lịch phương tiện đo; xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

# Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

| TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG PHÒNG ĐO LƯỜNG NHIỆT - ÁP SUẤT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày.....tháng......năm......... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Tên phương tiện đo: Bình phân ly

Ký hiệu:  								Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Đặc trưng đo lường:

- Phạm vi làm việc: (0 đến …) bar

- Môi chất làm việc:

Đơn vị sử dụng:

Điều kiện kiểm định:

- Nhiệt độ:                    oC

- Độ ẩm:                       %RH

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.063 : 2021

Phương tiện kiểm định:

Ngày kiểm định       tháng       năm 202…

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

(Xem trang sau)

| NGƯỜI KIỂM ĐỊNH Cấp bậc Nguyễn Văn A | NGƯỜI SOÁT LẠI Cấp bậc Nguyễn Văn B |
| --- | --- |

Phụ lục A (Kết thúc)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

A.1 Kiểm tra bên ngoài:

Đạt

Không đạt

A.2 Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt

Không đạt

A.3 Kiểm tra đo lường

Xác định độ tụt áp

Bảng A.1 - Xác định độ tụt áp

| Lần đo | Áp suất kiểm tra, bar | Áp suất đọc trên áp kế chuẩn sau 5 min, bar | Độ tụt áp suất sau 5 min, bar | Giá trị cho phép, bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 2 |  | ........ |  |  |
| Trung bình |  | ........ |  |  |

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

# Phụ lục B

(Quy định)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

| ĐƠN VỊ (2 cấp) |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày …. tháng ….. năm … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH Số: ……… Tên phương tiện ĐL-TN: Bình phân ly Ký hiệu: Số hiệu: Nước (hãng) sản xuất: Năm sản xuất : Đơn vị sử dụng: Đặc tính đo lường: - Phạm vi làm việc: - Môi chất làm việc: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |  |  |  |
| THAM SỐ KIỂM ĐỊNH Độ tụt áp ở áp suất ... bar sau 5 min |  |  | GIÁ TRỊ XÁC ĐỊNH … bar |  | GIÁ TRỊ CHO PHÉP … bar |  |
| Phương pháp kiểm định: QTKĐ 1.063 : 2021 Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hiệu lực đến:……………/…………… * |  |  |  |  |  |  |
| Người kiểm soát (Chữ ký, họ tên) | Kiểm định viên (Chữ ký, họ tên) |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |  |  |
| (*)Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. |  |  |  |  |  | Tổng số trang:.... |