# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ KIỂU LÒ XO CÓ PHẠM VI ĐO ĐẾN 250 MPA

| Tên phương tiện đo | Áp kế kiểu lò xo |
| --- | --- |
| Ký hiệu | AK-200 |
| Số hiệu | SN-2026-201 |
| Nơi (hãng) sản xuất | Công ty Đo lường ABC |
| Cấp chính xác | 1,6 |
| Đơn vị sử dụng | Nhà máy XYZ |
| Nhiệt độ | 22 |
| Độ ẩm | 60 |
| Chế độ kiểm định | Định kỳ |
| Phương pháp kiểm định | QTKĐ 9.002 : 2026 |
| Ngày kiểm định | 12/05/2026 |
| Người kiểm định | Nguyễn Văn A |
| Người soát lại | Nguyễn Văn B |

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100,03 | 0,03 | 0,05 |  |
| 2 | 150 | 150,04 | 0,04 | 0,05 |  |
| 3 | 200 | 200,2 | 0,2 | 0,05 |  |

Kết luận: Không đạt