# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ KIỂU LÒ XO CÓ PHẠM VI ĐO ĐẾN 250 MPA

Tên phương tiện đo: Áp kế kiểu lò xo Ký hiệu: AK-201

Số hiệu: SN-2026-203 Nơi (hãng) sản xuất: Công ty Đo lường ABC

Cấp chính xác: 1,6 Đơn vị sử dụng: Nhà máy XYZ

Nhiệt độ: 22 Độ ẩm: 60

Chế độ kiểm định: Định kỳ Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.002 : 2026

Ngày kiểm định: 01/06/2026 Người kiểm định: Nguyễn Văn A

Người soát lại: Nguyễn Văn B

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100,03 | 0,03 | 0,05 |  |
| 2 | 150 | 150,04 | 0,04 | 0,05 |  |
| 3 | 200 | 199,96 | -0,04 | 0,05 |  |

Kết luận: Đạt