# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH HUYẾT ÁP KẾ THỦY NGÂN VÀ LÒ XO

Tên phương tiện đo: Huyết áp kế

Ký hiệu: HA-300

Số hiệu: SN-2026-301

Nơi (hãng) sản xuất: Công ty Đo lường ABC

Đơn vị sử dụng: Nhà máy XYZ

Nhiệt độ: 22

Độ ẩm: 60

Chế độ kiểm định: Định kỳ

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.003 : 2026

Ngày kiểm định: 20/06/2026

Người kiểm định: Nguyễn Văn A

Người soát lại: Nguyễn Văn B

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10,2 | 0,2 | 0,4 |  |
| 2 | 20 | 20,3 | 0,3 | 0,4 |  |
| 3 | 30 | 29,8 | -0,2 | 0,4 |  |

Kết luận: Đạt