# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH HUYẾT ÁP KẾ THỦY NGÂN VÀ LÒ XO

| Tên phương tiện đo | Huyết áp kế |
| --- | --- |
| Ký hiệu | HA-301 |
| Số hiệu | SN-2026-302 |
| Nơi (hãng) sản xuất | Công ty Đo lường ABC |
| Đơn vị sử dụng | Nhà máy XYZ |
| Nhiệt độ | 22 |
| Độ ẩm | 60 |
| Chế độ kiểm định | Định kỳ |
| Phương pháp kiểm định | QTKĐ 9.003 : 2026 |
| Ngày kiểm định | 1.7.2026 |
| Người kiểm định | Nguyễn Văn A |
| Người soát lại | Nguyễn Văn B |

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10,2 | 0,2 | 0,4 |  |
| 2 | 20 | 20,3 | 0,3 | 0,4 |  |
| 3 | 30 | 29,8 | -0,2 | 0,4 |  |

Kết luận: Đạt