# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH VAN AN TOÀN CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 BAR

| Tên phương tiện đo: | Van an toàn |
| --- | --- |
| Ký hiệu: | VA-101 |
| Số hiệu: | SN-2026-102 |
| Nơi (hãng) sản xuất: | Công ty Đo lường ABC |
| Cỡ van: | DN25 |
| Áp suất chỉnh đặt: | 50 bar |
| Đơn vị sử dụng: | Nhà máy XYZ |
| Nhiệt độ: | 22 |
| Độ ẩm: | 60 |
| Chế độ kiểm định: | Định kỳ |
| Phương pháp kiểm định: | QTKĐ 9.001 : 2026 |
| Ngày kiểm định: | 5.2.2026 |
| Người kiểm định: | Nguyễn Văn A |
| Người soát lại: | Nguyễn Văn B |

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50,05 | 0,05 | 0,15 |  |
| 2 | 50 | 49,9 | -0,1 | 0,15 |  |
| 3 | 50 | 50,3 | 0,3 | 0,15 |  |

Kết luận: Không đạt