# BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH VAN AN TOÀN CÓ PHẠM VI LÀM VIỆC ĐẾN 1 400 BAR

Tên phương tiện đo: Van an toàn

Ký hiệu: VA-901

Số hiệu: SN-2026-901

Nơi (hãng) sản xuất: Công ty Đo lường ABC

Cỡ van: DN25

Áp suất chỉnh đặt: 50 bar

Đơn vị sử dụng: Nhà máy XYZ

Nhiệt độ: 22

Độ ẩm: 60

Chế độ kiểm định: Định kỳ

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.015 : 2026

Ngày kiểm định: 11/11/2026

Người kiểm định: Nguyễn Văn A

Người soát lại: Nguyễn Văn B

Bảng A.1 - Xác định sai số và độ chênh áp

| Lần kiểm tra | Áp suất |  |  | Sai số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mở | Đóng | Độ chênh áp |  |  |
| 1 | 120,05 | 120,00 | 0,05 |  |  |
| 2 | 150,10 | 150,00 | 0,10 |  |  |
| 3 | 80,00 | 80,20 | -0,20 |  |  |

Kết luận: Đạt