QTKĐ 9.004 : 2026

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH CƠ KHÍ DN15 ĐẾN DN50

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm 2026 của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HÀ NỘI - 2026

Đồng hồ nước lạnh cơ khí DN15 đến DN50

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Phạm vi đo của đồng hồ nước lạnh kiểm định theo quy trình này từ 2,5 m3/h đến 16 m3/h, áp dụng cho kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa.

# 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau được viện dẫn để áp dụng trong quy trình này:

- ĐLVN 17 : 2017, Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định;

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, mục 20-21;

# 3 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Lưu lượng danh định (Permanent flow rate Q3): là giá trị lưu lượng cao nhất mà đồng hồ hoạt động ổn định trong điều kiện bình thường.

Lưu lượng tối thiểu (Minimum flow rate Q1): là giá trị lưu lượng nhỏ nhất tại đó đồng hồ vẫn chỉ thị đúng sai số cho phép.

CHÚ THÍCH: Q1 xác định vùng lưu lượng thấp cùng với Q2.

# 4 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 7.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 7.2 | + | + | + |
| 3 | Xác định sai số tại lưu lượng thấp | 7.3.1 | + | + | + |
| 4 | Xác định sai số tại lưu lượng cao | 7.3.2 | + |  | + |

# 5 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Bể chuẩn thể tích | (0 ÷ 200) L | ± 1/3 sai số cho phép |
| 2 | Đồng hồ bấm giây | (0 ÷ 3 600) s | ± 0,2 s |
| 3 | Nhiệt kế | (0 ÷ 50) °C | ± 0,5 °C |

# 6 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 6.1 Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: ≤ 35 oC;

- Độ ẩm tương đối: ≤ 85 %;

- Áp suất khí quyển: không lớn hơn 106 kPa;

## 6.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải để phương tiện đo và chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm đến khi đạt điều kiện quy định tại điều 6.1, sau đó lắp đặt theo sơ đồ kết nối chuẩn.

# 7 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành các bước tiếp theo.

## 7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài đồng hồ nước lạnh theo yêu cầu về tình trạng nguyên vẹn, nhãn mác.

## 7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra khả năng làm việc bình thường của đồng hồ nước lạnh.

## 7.3 Kiểm tra đo lường

Đồng hồ nước lạnh được kiểm tra đo lường theo trình tự và yêu cầu sau:

Sai số cho phép ở vùng lưu lượng thấp (từ Q1 đến Q2) bằng ± 5 % giá trị đo nhưng không nhỏ hơn 0,02 m3 cho một lần thử thể tích.

Sai số cho phép ở vùng lưu lượng cao (từ Q2 đến Q4) là ± 2 % giá trị đo.

# 8 Xử lý chung

Nếu sau khi kiểm định đồng hồ nước lạnh đạt các yêu cầu kỹ thuật trong phần Tiến hành kiểm định thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định.

Chu kỳ kiểm định của đồng hồ nước lạnh là 60 tháng.

Nếu đồng hồ nước lạnh không đạt một trong các yêu cầu kỹ thuật thì cấp Biên bản kiểm định và xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

# Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH CƠ KHÍ DN15 ĐẾN DN50

Tên phương tiện đo: Đồng hồ nước lạnh

Ký hiệu:

Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Cỡ đồng hồ DN:

Đơn vị sử dụng:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Chế độ kiểm định:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.004 : 2026

Ngày kiểm định:

Người kiểm định:

Người soát lại:

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường.