QTKĐ 9.007 : 2026

TAXIMET

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm 2026 của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HÀ NỘI - 2026

Taximet

Quy trình kiểm định

# 1 Phạm vi áp dụng

Phạm vi đo của taximet kiểm định theo quy trình này là (10 đến 60) km/h, áp dụng cho kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa.

# 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau được viện dẫn để áp dụng trong quy trình này:

- Taximet - chưa xác minh số hiệu/phiên bản ĐLVN chính xác (nhiều bản ĐLVN 01 lưu hành);

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, mục 2;

# 3 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Taximet (Taximeter): là phương tiện đo tính và hiển thị tiền cước theo quãng đường và thời gian di chuyển của xe taxi.

Hệ số taximet (Taximeter constant): là số xung phát ra tương ứng với một đơn vị quãng đường xe đã đi.

CHÚ THÍCH: Hệ số taximet phụ thuộc cỡ lốp xe.

# 4 Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 7.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 7.2 | + | + | + |
| 3 | Xác định sai số quãng đường | 7.3.1 | + | + | + |
| 4 | Xác định sai số cước phí | 7.3.2 | + |  | + |

# 5 Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Đường thử chuẩn | (0 ÷ 5) km | ± 0,1 % |
| 2 | Tốc kế chuẩn | (0 ÷ 200) km/h | ± 1 % |
| 3 | Đồng hồ bấm giây | (0 ÷ 3 600) s | ± 0,2 s |

# 6 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 6.1 Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: không lớn hơn 30 °C;

- Độ ẩm tương đối: (60 ± 15) %RH;

- Áp suất khí quyển: (101 ± 3) kPa;

## 6.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải để phương tiện đo và chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm đến khi đạt điều kiện quy định tại điều 6.1, sau đó lắp đặt theo sơ đồ kết nối chuẩn.

# 7 Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành các bước tiếp theo.

## 7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài taximet theo yêu cầu về tình trạng nguyên vẹn, nhãn mác.

## 7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra khả năng làm việc bình thường của taximet.

## 7.3 Kiểm tra đo lường

Taximet được kiểm tra đo lường theo trình tự và yêu cầu sau:

Sai số cho phép của quãng đường thử bằng ± 2 % quãng đường thử nhưng không nhỏ hơn ± 10 m trên một lần thử 1 km.

# 8 Xử lý chung

Nếu sau khi kiểm định taximet đạt các yêu cầu kỹ thuật trong phần Tiến hành kiểm định thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định.

Chu kỳ kiểm định của taximet là 12 tháng.

Nếu taximet không đạt một trong các yêu cầu kỹ thuật thì cấp Biên bản kiểm định và xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

# Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH TAXIMET

Tên phương tiện đo: Taximet

Ký hiệu:

Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Biển số xe:

Đơn vị sử dụng:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Chế độ kiểm định:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.007 : 2026

Ngày kiểm định:

Người kiểm định:

Người soát lại:

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường.