QTKĐ 9.008 : 2026

PHƯƠNG TIỆN ĐO TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KIỂU LASER, RADAR

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm 2026 của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HÀ NỘI - 2026

Phương tiện đo tốc độ phương tiện giao thông kiểu laser, radar

Quy trình kiểm định

# 1. Phạm vi áp dụng

Phạm vi đo của máy đo tốc độ kiểm định theo quy trình này đến 320 km/h, áp dụng cho kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa.

# 2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau được viện dẫn để áp dụng trong quy trình này:

- ĐLVN 157 : 2019, Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông - Quy trình kiểm định;

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, mục 3;

# 3. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Phương tiện đo tốc độ (Speed measuring device): là phương tiện đo dùng sóng laser hoặc radar để xác định tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông.

Hiệu ứng Doppler (Doppler effect): là hiện tượng thay đổi tần số sóng phản xạ dùng để tính tốc độ mục tiêu.

CHÚ THÍCH: Radar tốc độ hoạt động dựa trên hiệu ứng Doppler.

# 4. Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 7.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 7.2 | + | + | + |
| 3 | Kiểm tra sai số đo khoảng cách | 7.3.1 | + | + | + |
| 4 | Kiểm tra sai số đo tốc độ | 7.3.2 | + |  | + |

# 5. Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Máy phát tốc độ chuẩn | (0 ÷ 320) km/h | ± 0,5 km/h |
| 2 | Xe thử có định vị GPS chuẩn | (0 ÷ 320) km/h | ± 0,3 km/h |
| 3 | Thước đo khoảng cách chuẩn | (0 ÷ 1 000) m | ± 0,05 m |

# 6. Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 6.1. Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: ≤ 35 oC;

- Độ ẩm tương đối: ≤ 85 %;

- Áp suất khí quyển: không lớn hơn 106 kPa;

## 6.2. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải để phương tiện đo và chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm đến khi đạt điều kiện quy định tại điều 6.1, sau đó lắp đặt theo sơ đồ kết nối chuẩn.

# 7. Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành các bước tiếp theo.

## 7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài máy đo tốc độ theo yêu cầu về tình trạng nguyên vẹn, nhãn mác.

## 7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra khả năng làm việc bình thường của máy đo tốc độ.

## 7.3. Kiểm tra đo lường

Máy đo tốc độ được kiểm tra đo lường theo trình tự và yêu cầu sau:

Sai số cho phép của phép đo tốc độ bằng ± 1 % giá trị đo nhưng không nhỏ hơn ± 1 km/h.

Sai số cho phép của phép đo khoảng cách không lớn hơn ± 0,15 m.

# 8. Xử lý chung

Nếu sau khi kiểm định máy đo tốc độ đạt các yêu cầu kỹ thuật trong phần Tiến hành kiểm định thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định.

Chu kỳ kiểm định của máy đo tốc độ là 12 tháng.

Nếu máy đo tốc độ không đạt một trong các yêu cầu kỹ thuật thì cấp Biên bản kiểm định và xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

# Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KIỂU LASER, RADAR

Tên phương tiện đo: Máy đo tốc độ

Ký hiệu:

Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Địa điểm thử:

Đơn vị sử dụng:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Chế độ kiểm định:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.008 : 2026

Ngày kiểm định:

Người kiểm định:

Người soát lại:

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường.