QTKĐ 9.011 : 2026

ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU (CỘT ĐO NHIÊN LIỆU)

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm 2026 của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HÀ NỘI - 2026

Đồng hồ xăng dầu (cột đo nhiên liệu)

Quy trình kiểm định

# 1. Phạm vi áp dụng

Phạm vi đo của đồng hồ xăng dầu kiểm định theo quy trình này đến 120 L/min, áp dụng cho kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa.

# 2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau được viện dẫn để áp dụng trong quy trình này:

- Đồng hồ xăng dầu (cột đo nhiên liệu) - chưa xác minh số hiệu ĐLVN;

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN, mục 23;

# 3. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

Đồng hồ xăng dầu (Fuel dispenser meter): là phương tiện đo thể tích xăng dầu bán ra tại cột đo nhiên liệu.

Thể tích thử tiêu chuẩn (Standard test volume): là thể tích quy định dùng để xác định sai số của đồng hồ xăng dầu trong một lần thử.

# 4. Các phép kiểm định

Thực hiện các phép kiểm định được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các phép kiểm định

| TT | Tên phép kiểm định | Theo điều (mục) của QTKĐ | Chế độ kiểm định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 7.1 | + | + | + |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 7.2 | + | + | + |
| 3 | Xác định sai số tại lưu lượng lớn nhất | 7.3.1 | + | + | + |
| 4 | Xác định sai số tại lưu lượng nhỏ nhất | 7.3.2 | + |  | + |

# 5. Phương tiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải sử dụng các phương tiện được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Danh mục phương tiện kiểm định

| TT | Tên phương tiện kiểm định | Đặc trưng kỹ thuật đo lường |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc độ chính xác hoặc sai số hoặc độ không đảm bảo đo |
| 1 | Bình chuẩn dung tích hạng 2 | (0 ÷ 20) L | ± 0,02 % |
| 2 | Nhiệt kế | (0 ÷ 50) °C | ± 0,1 °C |
| 3 | Tỷ trọng kế | (0,7 ÷ 1,0) kg/L | ± 0,001 kg/L |

# 6. Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

## 6.1. Điều kiện kiểm định

Phải tiến hành kiểm định trong các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: không lớn hơn 30 °C;

- Độ ẩm tương đối: (60 ± 15) %RH;

- Áp suất khí quyển: (101 ± 3) kPa;

## 6.2. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải để phương tiện đo và chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm đến khi đạt điều kiện quy định tại điều 6.1, sau đó lắp đặt theo sơ đồ kết nối chuẩn.

# 7. Tiến hành kiểm định

Trong quá trình kiểm định, nếu một nội dung kiểm tra không đạt yêu cầu thì kết luận không đạt và không tiến hành các bước tiếp theo.

## 7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài đồng hồ xăng dầu theo yêu cầu về tình trạng nguyên vẹn, nhãn mác.

## 7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra khả năng làm việc bình thường của đồng hồ xăng dầu.

## 7.3. Kiểm tra đo lường

Đồng hồ xăng dầu được kiểm tra đo lường theo trình tự và yêu cầu sau:

Sai số cho phép bằng ± 0,3 % thể tích thử nhưng không nhỏ hơn ± 0,05 lít trên một lần đo 20 lít.

# 8. Xử lý chung

Nếu sau khi kiểm định đồng hồ xăng dầu đạt các yêu cầu kỹ thuật trong phần Tiến hành kiểm định thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định.

Chu kỳ kiểm định của đồng hồ xăng dầu là 12 tháng.

Nếu đồng hồ xăng dầu không đạt một trong các yêu cầu kỹ thuật thì cấp Biên bản kiểm định và xóa bỏ Tem kiểm định cũ (nếu có).

# Phụ lục A

(Quy định)

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU (CỘT ĐO NHIÊN LIỆU)

Tên phương tiện đo: Đồng hồ xăng dầu

Ký hiệu:

Số hiệu:

Nơi (hãng) sản xuất:

Số cột bơm:

Đơn vị sử dụng:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Chế độ kiểm định:

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 9.011 : 2026

Ngày kiểm định:

Người kiểm định:

Người soát lại:

Bảng A.1 - Kết quả kiểm tra đo lường

| Lần đo | Giá trị danh nghĩa | Giá trị đo | Sai số | Giới hạn cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kết luận: Đạt (không đạt) yêu cầu kỹ thuật đo lường.