## Chọn quả
Quả số | Khối lượng | Áp suất | Chọn quả | Khối lượng (g) | Áp suất (bar)
Gốc | 112.6186 | 1.2388 | 100C | 11261.7115 | 123.8788
1 | 112.6209 | 1.2388 | 100A | 5630.7436 | 61.9382
2 | 281.5405 | 3.0969 | 100B | 5630.9125 | 61.94
4A | 281.5461 | 3.097 | 100D | 11262.2745 | 123.885
4B | 563.0799 | 6.1939 | 100E | 28155.4052 | 309.7095
10 | 563.0911 | 6.194 | 100F | 28155.4052 | 309.7095
10N | 1126.1823 | 12.388 | 40A | 2815.5121 | 30.9706
20 | 1126.2161 | 12.3884 | 40B | 2815.5684 | 30.9713
40A | 2815.5121 | 30.9706 | 20 | 1126.2161 | 12.3884
40B | 2815.5684 | 30.9713 |  | 0 | 0
100A | 5630.7436 | 61.9382 |  | 0 | 0
100B | 5630.9125 | 61.94 |  | 0 | 0
100C | 11261.7115 | 123.8788 |  | 0 | 0
100D | 11262.2745 | 123.885 |  | 0 | 0
100E | 28155.4052 | 309.7095 |  | 0 | 0
100F | 28155.4052 | 309.7095 |  | 0 | 0
|  |  | Tổng | 96853.7491 | 1065.3912

## KQ KĐ
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (tiếp theo)
PHÒNG ĐL NHIỆT-ÁP SUẤT |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  | 3. Kiểm tra đo lường:
|  |  |  | Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2024 |  |  |  |  | Bảng 2 - Khối lượng các quả cân
[9 empty] | TT | Tên, mã số | Khối lượng thực tế (g) | Khối lượng danh nghĩa (g) | Sai số tương đối khối lượng quả cân (%)
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
|  |  |  | Số: 012/2024 | [8 empty] | Giá trị xác định | Giá trị cho phép
[9 empty] | 1 | 1 | 56.3105 | 56.306 | 0.008 | 0.015
Tên trang bị ĐL-TN: |  |  | Áp kế pít tông | [5 empty] | 2 | 2 | 56.3071 | 56.306 | 0.002 | 0.015
Ký hiệu: |  | P3125 |  |  | Số hiệu: | 4471 |  |  | 3 | 3 | 112.6186 | 112.613 | 0.005 | 0.015
Nước (hãng) sản xuất: |  |  | Fluke / Mỹ | [5 empty] | 4 | 4 | 112.6209 | 112.613 | 0.007 | 0.015
Đặc trưng kỹ thuật đo lường: | [8 empty] | 5 | 5 | 281.5405 | 281.532 | 0.003 | 0.015
| Phạm vi đo: (1 đến 1 100) bar; | [7 empty] | 6 | 6 | 281.5461 | 281.532 | 0.005 | 0.015
| Cấp chính xác: 0,02 | [7 empty] | 7 | 7 | 563.0799 | 563.063 | 0.003 | 0.015
Đơn vị sử dụng: Viện Cơ khí Năng lượng Miền Trung | [8 empty] | 8 | 8 | 563.0911 | 563.063 | 0.005 | 0.015
Phương pháp kiểm định: |  |  |  |  | QTKĐ 1.159 : 2021 |  |  |  | 9 | 9 | 1126.2161 | 1126.126 | 0.008 | 0.015
Phương tiện kiểm định: |  |  |  | Áp kế píttông PG7302 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1126.1823 | 1126.126 | 0.005 | 0.015
Điều kiện kiểm định: | [8 empty] | 11 | 11 | 2815.5684 | 2815.315 | 0.009 | 0.015
| Nhiệt độ môi trường: |  |  | (22 ± 2) ºC |  |  |  |  | 12 | 12 | 2815.5121 | 2815.315 | 0.007 | 0.015
| Độ ẩm môi trường |  |  | (63 ± 5) %RH |  |  |  |  | 13 | 13 | 5630.7436 | 5630.631 | 0.002 | 0.015
Ngày kiểm định: |  |  |  | 2024-08-27 |  |  |  |  | 14 | 14 | 5630.9125 | 5630.631 | 0.005 | 0.015
[9 empty] | 15 | 15 | 11261.7115 | 11261.261 | 0.004 | 0.015
|  |  | KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH | [5 empty] | 16 | 16 | 11262.2745 | 11261.261 | 0.009 | 0.015
[9 empty] | 17 | 17 | 28155.4052 | 28153.153 | 0.008 | 0.015
1. Kiểm tra bên ngoài: | [8 empty] | 18 | 18 | 28155.4052 | 28153.153 | 0.008 | 0.015
 Đạt
 Không đạt
2. Kiểm tra kỹ thuật: (Xem các trang sau)
 Đạt
 Không đạt
3. Kiểm tra đo lường: (Xem các trang sau)
 Đạt
 Không đạt
| KIỂM ĐỊNH VIÊN |  |  |  | NGƯỜI KIỂM SOÁT
| Lê Minh Châu |  |  |  | Đỗ Hải Yến
[8 empty] | Trang 1/4 | [5 empty] | Trang 3/4
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (tiếp theo)
2. Kiểm tra kỹ thuật:
Bảng 2.1 - Phương của lực tác dụng và độ kín
Thông số kiểm tra |  |  |  |  | Giá trị xác định |  | Giá trị cho phép
Kiểm tra phương của lực tác dụng và độ vuông góc của đĩa cân gốc với trục của píttông
Độ không vuông góc của đĩa cân với trục pít tông |  |  |  |  | 3 |  | < 5'
Kiểm tra độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất
Độ giảm áp suất sau 5 min tại 600 kPa, kPa |  |  |  |  | 12.4 |  | ≤ 30
Tốc độ hạ của pít tông khi mở van cách ly, mm/min |  |  |  |  | Vt1 = 0,3
Tốc độ hạ của pít tông khi đóng van cách ly, mm/min |  |  |  |  | Vt2 = 0,3
Tỷ số tốc độ hạ (Vt1/Vt2), % |  |  |  |  | 100 |  | ≤ 110
Bảng 2.2 - Thời gian quay tự do (thực hiện tại nhiệt độ tiêu chuẩn 20 °C)
Kết quả, s |  |  |  |  | Giá trị trung bình, s |  | Giá trị cho phép, s
Cùng chiều kim đồng hồ |  |  | Ngược chiều kim đồng hồ
206.5 |  |  | 200.8 |  | 203.65 |  | ≥ 180
Bảng 2.3 - Tốc độ hạ của pít tông (thực hiện tại nhiệt độ tiêu chuẩn 20 °C)
Kết quả, mm/min |  |  |  |  | Giá trị trung bình, mm/min |  | Giá trị cho phép, mm/min
Lượt 1 |  | Lượt 2 |  | Lượt 3
0.3 |  | 0.31 |  | 0.34 | 0.317 |  | ≤ 0,4
Kết quả kiểm tra độ nhạy:
 Đạt
 Không đạt
Trang 2/4

## KQ KĐ (2)
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (Kết thúc)
3.2 Xác định diện tích hiệu dụng
Bảng 3 - Kết quả cân bằng áp suất
TT | Áp suất danh nghĩa, (bar) | Áp kế pít tông cần kiểm định |  |  |  | Áp suất khí quyển, hPa | Độ ẩm môi trường, %RH | Nhiệt độ môi trường, °C
|  | Số hiệu quả cân | Khối lượng quả cân, g | Số gam thêm vào | Tổng khối lượng, g |  |  |  |  | 8.897e-06
1 | 110 | 4,6,10,15 | 9999.977 | 0.023 | 10000 | 1010.7 | 60.4 | 20.3 | #NAME? | 1103.6776
2 | 220 | 9,11,14 | 19999.997 | 0.003 | 20000 | 1015.04 | 59.4 | 19.5 | #NAME? | 2207.36
3 | 330 | 11,15 | 29999.984 | 0.016 | 30000 | 1005.44 | 64.6 | 19.9 | #NAME? | 3311.0387
4 | 440 | 15,18 | 39999.992 | 0.008 | 40000 | 1011.59 | 64 | 19.2 | #NAME? | 4414.7197
5 | 550 | 2,11 | 49999.965 | 0.035 | 50000 | 1004.27 | 55.6 | 20 | #NAME? | 5518.3969
6 | 660 | 1,2,6,10 | 59999.986 | 0.014 | 60000 | 1012.68 | 64.4 | 19 | #NAME? | 132431.2383
7 | 770 | 10,12,13,15 | 69999.991 | 0.009 | 70000 | 1004.23 | 63.5 | 20.7
8 | 880 | 4,12 | 79999.995 | 0.005 | 80000 | 1008.43 | 56.9 | 20.9
9 | 990 | 4,12 | 89999.971 | 0.029 | 90000 | 1015.77 | 56.2 | 20.8
10 | 1100 | 3,4,14 | 99999.992 | 0.008 | 100000 | 1004.72 | 59.8 | 19.2
Diện tích hiệu dụng của pít tông: |  |  | A0 = 0,88970 × 10-5 , m2
3.3 Xác định độ chính xác
Độ không đảm bảo đo: |  | uCmax = | 138,600 × 10-3 (bar) |  | tại p = 770,0 bar
|  | U(p) = | 277,200 × 10-3 (bar) |  | (với k = 2)
|  | Δ(p) = | 0
Độ chính xác: |  | d = | 0.018%
4. Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường
Trang 4/4
𝑃𝑖 𝑥 𝐴𝑖

## Tính toán
Phần tính toán (tạm thời bỏ qua ảnh hưởng các yếu tố phụ do điều kiện thiết bị phòng thí nghiệm không cho phép)
[13 empty] | bar | kG/cm2
Tiết diện píttông chuẩn A1 |  | 8.0612e-05 | A | 8.897e-06 | 8.897e-06 | 8.897e-06 | 8.897e-06 | 8.897e-06 |  |  | 1 | 56.3105 | 0.61942 | 0.63292
Tiết diện píttông chuẩn A2 |  | 4.0309e-06 | m | 10 | 0.9 | 1.2 | 2 | 0.4 |  |  | 2 | 56.3071 | 0.61938 | 0.63288
|  |  | P, bar | 110 | 9.9 | 13.2 | 22 | 4.4 | 159.5 |  | 3 | 112.6186 | 1.2388 | 1.2658
[11 empty] | 4 | 112.6209 | 1.2388 | 1.2658
g | 9.7867 |  | m, kg | 645.0074 | [6 empty] | 5 | 281.5405 | 3.0969 | 3.1645
|  |  | P, Pa | 489333.65 | [6 empty] | 6 | 281.5461 | 3.097 | 3.1645
|  |  | A, m2 | 0.012898 | [6 empty] | 7 | 563.0799 | 6.1939 | 6.3289
[11 empty] | 8 | 563.0911 | 6.194 | 6.329
[11 empty] | 9 | 1126.2161 | 12.3884 | 12.6584
[11 empty] | 10 | 1126.1823 | 12.388 | 12.658
[11 empty] | 11 | 2815.5684 | 30.9713 | 31.6464
[11 empty] | 12 | 2815.5121 | 30.9706 | 31.6457
[11 empty] | 13 | 5630.7436 | 61.9382 | 63.2883
[11 empty] | 14 | 5630.9125 | 61.94 | 63.2902
[11 empty] | 15 | 11261.7115 | 123.8788 | 126.5791
[11 empty] | 16 | 11262.2745 | 123.885 | 126.5854
[11 empty] | 17 | 28155.4052 | 309.7095 | 316.4604
[11 empty] | G | 28155.4052 | 309.7095 | 316.4604
[10 empty] | 900.9437 |  | 645.0074 | 1100.0775